包1：

| 肺功能测试系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求（以下为单台设备技术及配置需求） |  |
| 1 | 用于儿童及成人的肺功能检查 | 具备 |
| 2 | 肺通气功能检查，包括：流速容量环、潮气量、呼吸频率、最大肺活量、用力肺活量、一秒量、二秒量、三秒量、一秒率、通气量、深吸气量、补呼气量、补吸气量、吸气峰值流速、呼气峰值流速、吸气肺活量、呼气肺活量、最大通气量等 | 具备 |
| 3 | 实时快速一口气气体稀释法残气测定，包括 RV-SB一口气弥散残气、TLC-SB 一口气法肺总量、RV%TLC-SB 残总比等 | 具备 |
| 4 | 实时快速一口气法弥散功能检查：包含 FRC-SB 功能残气、FRC/TLC-SB 功能残气比、%CO Hb 一氧化碳血红蛋白、DLCO-SB一口气弥散量、KCO比弥散（弥散率）即每升肺泡容积的一氧化碳弥散量、VA Alveolar volume，肺泡量、FICO 吸气一氧化碳浓度、DLCOc-SB 血红蛋白矫正后一口气弥散量、KCOc 血红蛋白矫正后弥散率、Hb Hemoglobin，血红蛋白等 | 具备 |
| 5 | 采用一口气呼吸法，弥散检测同步弥散残气测定，参数结果同时获取，包括 RV残气量、FRC功能残气量、TLC 肺总量、残总比等 | 具备 |
| 6 | 具备支气管激发试验功能，系统应能控制并同步触发相匹配的雾化给药设备 | 具备 |
| 7 | 采用高精度双向压差式流量传感器或超声传感器 | 具备 |
| 8 | 传感器手柄恒温电加热，具备温度自动补偿可防冷凝 | 具备 |
| 9 | 流量范围≥0-16 L/s，分辨率≤0.01L/s，精度≤±2% | 具备 |
| 10 | 容积≥0-10L，分辨率≤0.001L，精度≤±3% | 具备 |
| 11 | 具备肺弥散功能检查，检查参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA） | 具备 |
| 12 | 采用一口气呼吸法，弥散实时监测气体浓度 | 具备 |
| 13 | 弥散检测采用 CO/CH4 或 CO/He 的混合气体，无需额外气体 | 具备 |
| 14 | CO/CH4 或 CO/He 气体分析器为红外原理，测量范围≥0-0.3%，精度≤±1%，分辨率≤0.001% | 具备 |
| 15 | 具备支气管反应性测定 | 具备 |
| #16 | 气道激发试验测试： PD10, PD15 或 PC20、PD20 测算，具备肺功能测试系统控制一体化激发试验喷药功能，软硬件一体无需外接 | 具备 |
| 17 | 配备与激发试验相匹配的自动雾化给药设备，雾化流速≥6L/min，雾化压力≤1.5 bar，雾化率≥240±20mg/min 或≥0.15ml/min,平均颗粒直径＜10 μm | 具备 |
| 18 | 雾化残留液量≤2 ml | 具备 |
| 19 | 具备自动药物补偿功能 | 具备 |
| 20 | 预计值参数：预设多种肺功能预计值参数，至少包含中国人预计值 | 具备 |
| 21 | 配置要求：至少包含主机1台、具备打印功能的工作站1套、40L标准气体气瓶1个、原装激发试验用雾化罐6个 | 具备 |
| 22 | 使用年限≥10年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 23 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 24 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 25 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |