项目名称：洛阳市中心血站采购成分制备设备一批项目

| 产品名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无菌接管机 | 4 | 24.2万 | 96.8万 |
| 红细胞处理仪 | 2 | 45.3万 | 90.6万 |
| 合计 |  |  | 187.4万 |

标段一：无菌接管机参数

1.无菌接驳：在接驳全过程中外界不与管路直接接触，保证无菌连接。

2.工作环境：无需净化空间，可在普通环境中工作；环境温度：10℃-30℃；相对湿度35%-80%。

3.设备可调节零耗材、无限次使用的功能。

4.管路规格：内径：2.8-3.2毫米，外径3.9-5.1毫米。

5.连接速度：自取管开始，整个连接全过程≤22秒。可在接管过程中去除废管，以节省整个接驳时间。

6.管路接合牢度：≥7公斤力拉力。

7.有预防管路接错的硬件防范措施。

8.内置散热风扇以保护设备重要部件延长使用寿命。

9.温度控制系统：内设温度感应器，能够连续监测调整接驳时的温度，确保连接质量和强度。

10.实时对运行状态进行监控，具有提醒及报警功能。

11.按键与触摸屏均可运行设备。

12.接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血。

13.具备误操作防范措施，确保只有在管路放置到位的情况下才能启动接驳，以保障接驳的成功率。

14.功率：300VA

15.保险丝：F10AL250V(5×20)；

16.输入电压：AC220V±22V、50Hz±1Hz;

17.设备尺寸≤50×33×25cm

18.设备带托盘尺寸≤50×65×25cm

标段二：红细胞处理仪

1.设备为全自动处理系统，可用于制备冰冻红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞和洗涤红细胞，可根据红细胞制备品种和制备量一键选择对应程序，无须人工调节。

2.红细胞制备时间：a.冰冻红细胞制备≤15分钟 ；b.冰冻解冻去甘油红细胞制备≤65分钟 ；c.洗涤红细胞制备≤30分钟 。

3.使用该设备制备的血液成分均能达到《全血及成分血质量要求 》GB-18469-2012国标要求。

4.血液产品安全：配套带细菌滤器功能封闭的、无菌的一次性耗材完成加甘油和去甘油处理，杜绝污染。

5.人机交互：彩色中文触摸屏≥10英寸，实时显示运行状态; 具备语音及故障提示。

6.权限管理：为确保红细胞产品质量需输入操作人员密码才能操作设备。

7.数据保护：支持掉电/宕机后数据自动恢复。

8.管路探测器：在线监测冰冻解冻去甘油红细胞游离血红蛋白浓度，确保红细胞产品质量。

9.数据管理：制备数据可传输、统计、追溯和打印。

10. 联网功能：支持多机联网，数据可接入血站业务管理系统（穿越），相关费用由成交供应商承担。

11.安全报警：具有离心室漏液、系统压力、管路内气泡监测与报警功能。

12.设备质量保证：产品通过CE、ISO13485认证。

13.设备配备静音柔性摇床，确保洗涤更均匀充分，避免溶血；制备的血液成份质量更优，符合国家标准要求。

14.工作条件：温度10℃～30℃，湿度≤70%（无结露），压力：86kPa～106kPa。

15.使用电源：220V±22V，50Hz±1Hz。

16.输入功率≤500VA。