一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表）

| 序号 | 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） | 是否允许进口 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 电子上消化道内窥镜 | 2 | 条 | 300000.00 | 600000.00 | 允许 | / |
|  |  | 电子结肠内窥镜 | 2 | 条 | 350000.00 | 700000.00 | 允许 | 核心产品 |

投标人在报价时投标总报价不得高于130万元，电子上消化道内窥镜总价不得高于60万元、单价不得高于30万元，电子结肠内窥镜总价不得高于70万元、单价不得高于35万元.

- 项目背景/项目概述

随着我院消化内窥镜工作的积极开展，现有病人量越来越大，同时随着内镜下微创技术的发展，在内镜下开展的治疗也越来越多，这就对内窥镜的性能有了更高的要求。

二、商务要求

1. 交货时间和地点：交货时间：国产设备合同签订后30日历天内交货安装调试完毕；进口设备合同签订后45日历天内交货安装调试完毕；交货地点：采购人指定地点。

- 付款条件:货物验收合格后，支付全部货款。

- 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 售后服务：售后服务方案，包含不限于以下3项内容：1.服务团队及服务内容；2.服务流程及服务响应时间；3.配件供应。

- 供货方案：供货方案包含不限于以下 3 项内容：1.设备质量保障；2.供货的具体时间计划；3.设备的包装方式 ，确保在运输过程中能有效保护设备。

- 安装调试方案：安装、调试方案包含不限于以下 3 项内容：1.安装流程规划及安装人员安排；2.安全注意事项；3.调试的具体内容与出现的问题制定应对预案。

- 培训方案：培训方案，包含不限于以下 2项内容：1.培训目标及培训课程内容；2.培训师资及培训的时间和方式的安排。

三、技术要求

| 采购单位 |  | 濮阳市第三人民医院 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 电子上消化道内窥镜2条、电子结肠内窥镜2条 |  |
| 主要技术参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 内 容 |  | 备注 |
| 一 | 电子上消化道内窥镜（2条） |  |  |
| 1.1 | 视野角：≥140° |  |  |
| 1.2 | 视野深度：3—l00mm |  |  |
| 1.3 | 视野方向：0°前视 |  |  |
| 1.4 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100° |  |  |
| 1.5 | 先端部外径：≤9.9mm |  |  |
| 1.6 | 插入部外径：≤9.9mm |  |  |
| 1.7 | 活检孔内径：≥3.2mm |  | ★ |
| 1.8 | 有效长度：≥1030mm |  |  |
| 1.9 | 全长：≥1350mm |  |  |
| 1.10 | 具有副送水功能 |  | ★ |
| 1.11 | 兼容医院现有奥林巴斯CV-290主机 |  | ★ |
| 1.12 | 2条电子上消化道内窥镜标配1台内镜储镜柜，1辆内镜转运车。 |  | ★★ |
| 1.12.1 | - 内镜储镜柜：微电脑控制储镜柜，双门双仓，全隔离仓室，每个独立仓挂镜子≥4条。 - 内镜转运车：不锈钢车架，双层托盘带把手，每个托盘配盖子。 |  |  |
| 二 | 电子结肠内窥镜（2条） |  |  |
| 2.1 | 视野角：广角模式≥170°,近焦模式≥85° |  |  |
| 2.2 | 视野深度：常规模式7-100mm 近焦模式1-2mm |  |  |
| 2.3 | 视野方向：0°直视 |  |  |
| 2.4 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160° |  |  |
| 2.5 | 先端部外径：≤11.7mm |  | ★ |
| 2.6 | 插入部外径：≤11.8mm |  |  |
| 2.7 | 活检孔内径：≥3.15mm |  |  |
| 2.8 | 具有副送水功能 |  | ★ |
| 2.9 | 具有硬度可调、智能弯曲、强力传导功能，方便内镜检查 |  | ★ |
| 2.10 | 导光束≥3条，保证布光均匀，图像明亮清晰 |  | ★ |
| 2.11 | 一键式插拔，无需佩戴防水帽 |  |  |
| 2.12 | 具备窄带光成像观察功能 |  |  |
| 2.13 | 兼容医院现有奥林巴斯CV-290主机 |  | ★ |
| 2.14 | - 2条电子结肠内窥镜标配1台高频电刀。 |  | - ★★ |
| 2.14.1 | - 高频电刀：1、集电切、内镜切、电凝、双极凝功能于一体设计，具有很强的操作性和适用性，满足不同手术需求。2、模块化设计，具备硬件模块和软件升级，根据需求实现个性化配置，可升级氩气系统。3、具有4mm和8mm高频线接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。具有双刀笔输出，可手控和脚控，可多路输出，满足分置操作手术的需求可多路输出。4、主机前面板采用LCD彩色触摸显示屏，可以通过触摸显示屏进行设备、耗材及系统的设置与检测，具有上下调节键和数字输入键盘2种调节方式，可以实时输入需要的功率数值，进行精细化调节。5、具有专用内镜治疗模式（ENDO CUT模式）内镜切一。具有效果，宽度，间隔可根据实际需求自由调节切凝功率和时间；切割与凝血交替进行，可用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等内镜下的各种手术。6、内镜切模式采用的高频脉冲输出，可以根据不同的手术来调整相应的参数（效果，宽度，间隔），优化了切割效率与凝血效果，精确作用于目标组织，可以显著降低热损伤，保护深层组织；降低产烟量，保持内镜视野清晰，提升手术效率和安全性。7、输出功率：电切最大输出功率：350W，电凝最大输出功率：120W。8、智能反馈技术：主机通过电脑控制，具备组织密度即时反馈技术。可依据组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节。9、具备开机自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供语音报警功能。具有断电、开路、短路、过功率、过压、过热、过电流自动保护功能，实时记忆使用各功能的输出设定值。10、具备中性电极动态监控系统，监测异常时主机可立即停止输出并发出语音报警和显示界面报警提示，具有音量调节功能。。 |  |  |