一、拟采购医疗设备一览表

	序号
	标段
	货物名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总计（元）
	其他

	1
	第一标段
	经颅磁磁刺激治疗仪
	4
	台
	430000.00
	1720000.00
	/ 

	2
	第四标段
	无创呼吸机
	1
	台
	100000.00
	170000.00
	核心产品

	
	
	AED除颤仪
	2
	台
	10000.00
	
	/

	
	
	心电监护仪
	5
	台
	10000.00
	
	/


投标人在报价时投标总报价、各设备单价不得高于上表所列价格.
二、商务要求 
1. 交货期和地点：交货期：合同签订后20日历天内交货安装调试完毕；交货地点：采购人指定地点。
付款方式：安装调试完成且验收合格后30日内，乙方向甲方提供与货款金额相同的全额发票，甲方向乙方支付全部货款的100%。

包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
售后服务：为了保障设备的稳定运行，投标人需提供服务团队、服务内容、服务流程、服务响应时间、配件供应、其他优惠承诺等。

供货方案：为保证本项目货物能够正常供货，投标人需提供供货时设备质量保障、供货的具体时间计划、设备的包装方式，确保在运输过程中能有效保护设备等。

安装调试方案：货物供货完成后，投标人需提供安装流程规划及安装人员安排、安全注意事项、调试的具体内容与出现的问题制定应对预案等。

培训方案：为保证后期单位人员能顺利操作，投标人需提供制定培训目标及培训课程内容、培训师资、培训的时间和方式的安排等完整的培训方案。

三、技术要求 
 第一标段

   磁刺激仪技术参数

适用范围：用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善及相关疾病的辅助治疗（提供证明材料）。
（一）硬件

1. 冷却系统：液态内循环冷却系统。
2. 在100%刺激强度（6T）下采用模式化脉冲（TBS），磁刺激仪可以连续24h持续刺激输出。

3. 在工作条件下，设备可以连续24h持续刺激输出；当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。

4. 标配两个刺激线圈（8字形或圆形），可实现双线圈组合方案刺激。

两个刺激线圈可以独立工作进行单拍刺激，也可进行双拍联动成对刺激。

标配运动诱发电位检查模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测。

刺激线圈上需有触发刺激按键。

刺激模式:具备单脉冲刺激模式、重复刺激模式、TBS刺激模式等，可自由切换。

9. 须具有开放式设计平台，具备延时触发功能；提供触发输入输出通用接口，可用于连接其他设备如电刺激、EMG、近红外、导航等。

★10. 高品质恒定电容（≥800万次脉冲输出）。

11. 使用期限（使用寿命）≥10年。

12. 标配一套冷却主机。
13. 具备指纹识别功能。

★14. 电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达4000V（提供证明文件）

（二）主机技术指标

1. 最大磁感应强度显示刺激线圈：≥6T。

★2. 最大磁感应强度允差≤±6%。

★★3. 输出脉冲重复频率：0. 1 Hz～80Hz可调。

★4. 刺激频率允差：≤±2%（提供铭牌或说明书证明）。

★5. 脉冲频率≥1HZ,步长为1HZ;脉冲频率≤1HZ,步长为0.1HZ。

（三）运动诱发电位监测模块技术指标

1. 通道数：≥2通道；

2. 运动诱发电位检查模块传输方式：支持有线传输方式。

★3. MEP采样率：≥100KHZ（提供检测报告和说明证书)。

 （四） 软件

1. 运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担；记录上次治疗记录，提升临床效率；

2. 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）、双拍成对刺激等多种刺激模式；可实现多达15种组合方案；内含多种专家方案，支持自定义编辑方案，供临床医生选择；

3. 具有自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；

4. 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

5. 含波形设置、权限设置等多种自设功能。

6. 治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。

7. 设备能够连接医院HIS系统，患者基本信息可以直接同步到设备中，无需手动录入；患者治疗产生的数据结果可直接存储到HIS病例中，确保数据准确、及时、完整。

(五）配置需求

★1.单台配置需求：磁刺激仪冷却主机1套，输出主机 1-2套，台车 1台，刺激线圈2套（8字形或圆形）、线圈专用支臂2套，运动诱发监测模块1套，电脑2套，磁刺激软件系统1套。

★2.除单台配置外，4台仪器需另配备专用工作站一套，四套指纹识别系统，深部线圈2套，磁刺激仪专用沙发1套（带头部随动支架），11张沙发椅。

第四标段

（一）无创呼吸机技术参数
1.适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面，能够满足危重症患者的无创通气需求。

2.具有≥15英寸高清全贴合电容触摸屏，屏幕可上下左右调整角度，并具有屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。
3.屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。

4.★★呼吸机自带屏幕录制功能。

5.内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6.★吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）以防交叉感染。

7.通气模式：

7.1★具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）；压力调节容量控制模式（PRVC）；

7.2 可选比例压力支持模式(PPS/PPV )、压力调节容量控制模式（PRVC）。

8.★ 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

9.可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。

10.具有压力释放、延时升压功能。

11.★具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，吸气触发手动调节≥6档。

12.可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能。

13.可选SpO2和呼末二氧化碳监测。

14.★标配氧电池，可选顺磁氧，无需校准，永久性使用。

15.设置参数：

15.1潮气量：50ml—2000ml

15.2持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。

15.3★IPAP：3-50 cmH2O

15.4 EPAP：3-30 cmH2O

15.5呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min

15.6★吸气时间：0.2—5s，吸呼比I/E：4:1～1:10

15.7吸入氧浓度：21%—100%

15.8压力上升时间：1-7档可调

15.9压力释放：OFF，0-3档可调

15.10 延时升压时间：OFF，1-60min

16.监测参数：气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测；潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测；呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测
17.具有分级报警和声光报警。

18.报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低。

（二） 除颤仪招标技术参数

1.物理规格/性能

1.1设备具备便携把手

1.2★抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

1.3防尘防水级别：防尘防水级别≥IP55

1.4工作温度范围满足-20℃～50℃

1.5工作湿度范围：0%～95%非冷凝

1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa

1.7运输、储存温度：-30℃～70℃

1.8★符合EN1789急救车标准认证

1.9主机使用期限≥10年

2.除颤性能：具有双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω

3.电池

3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

3.2★在适合条件下，至少可支持320次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗

3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电

4.电极片

4.1★自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示；电极片有效期：≥60个月
4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片

5.操作：可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言；支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式
6.数据传输和存储

6.1数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 
6.2数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持不少于1000条报警事件；可保存不少于1h抢救现场录音

7.维护与自检：具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检；
提供设备状态指示灯

8.机箱要求：壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。

（三）病人监护仪技术参数
1.外观设计

1.1便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

1.2主机集成附件收纳槽，可实现附件进行收纳放置。

1.3 ≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率≥800*600。

1.4锂电池可实现选择，标配锂电池工作时间≥4小时，大容量锂电池工作时间≥8小时。

1.5安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6主机使用寿命≥10年。

1.7整机防水等级≥IPX1，SPO2模块≥IPX2。
2.监测参数 ：标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

3.心电：

3.1标配3/5导心电；

3.2具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

3.3★共模抑制能力＞106db
3.4★具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

3.5 ★≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等；

3.6具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况;

3.7具有QT/QTc测量功能。

4.血氧：血氧测量范围：0%-100%；脉率测量范围：20bpm-300bpm；标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；具有与NIBP同侧测量功能。

5.无创血压：血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

6.体温：具有双通道体温监测，可提供体温差值显示；支持体表和腔内两种体温探头类型。

7.软件功能

7.1支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面；

7.2可自定义调节界面布局波形和参数功能；

7.3支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器；

7.4支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

7.5计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；

7.6支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

7.7具备监护、待机，演示、体外循环、隐私和夜间等工作模式。

7.8 支持监测数据打印模式。

注：
投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。投标人所投货物必须满足加 ★★ 号的技术参数和性能，不得负偏离。否则，可导致投标无效。

注：关于技术参数响应的要求

A对于招标文件明确要求投标人提供证明材料的技术条款及加★★号条款和加★号条款，投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件技术条款要求的证明材料作为投标文件的一部分，以证明所投产品技术参数满足（或正偏离）招标文件的技术条款，并标明证明材料在标书中的页码，未按要求提供的，或不符合前述要求的，视为该项技术条款不满足，视为无技术证明资料；

B投标人在技术偏离表中描述投标参数与招标文件相比较属于正偏离但未按照要求提供证明材料的，本项需按照不加分的原则处理；
C对于招标文件未明确要求投标人提供证明材料的技术条款及未加★★号条款和★号条款，如投标人未提供相关技术证明材料，且在技术偏差表填写“无偏离或满足”的，视为投标人已承诺满足该项技术条款，因虚假应标产生的一切后果由投标人自行承担；

D证明材料包括：产品检验（检测）报告、产品彩页、产品说明书（产品操作手册）、产品技术要求、注册证（如有）其中任意一项（证明材料属于公开发行的或经监管部门备案的有法律效力的材料）。
