高端64排128层螺旋CT系统技术参数

*1.	设备名称：高端64排128层螺旋CT系统

1.1	设备数量：一套

1.2	设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

1.3	设备型号：要求最新机型和最新的硬件、软件版本

- 2.	主要技术规格

2.1	扫描架系统

*2.1.1	扫描架孔径：≥72cm

2.1.2	滑环类型：低压滑环

2.1.3	冷却方式：高效风冷或水冷

2.1.4	探测器Z轴覆盖宽度：≥384 mm

2.1.5	采用动态双焦点技术

2.1.6	最薄采集层厚：≤0.625mm

2.1.7	配备两套CT操作系统，可在主机操控台进行CT扫描操作，也可在扫描床通过机架触控面板进行CT扫描操作

2.1.8	可在扫描床旁进行患者体位、扫描协议选择等操作

2.1.9	为保障设备超长期高效稳定运行，要求球管/探测器/高压发生器于主机为同一厂家生产。

2.2	扫描床系统

2.2.1	病人床可扫描垂直升降范围：≥45cm

2.2.2	病人床可扫描垂直升降最低高度：≤55cm

*2.2.3	病人床水平可扫描范围：≥186cm

*2.2.4	病人床水平移动最高速度：≥200mm/s

2.2.5	病人床水平移动最低速度：≤3mm/s

2.2.6	病人床承重量：≥205kg

2.3	X线球管及高压发生器

2.3.1	球管有效热容量：≥25MHU

*2.3.2	球管最大电流：≥500mA

*2.3.3	球管最小电流：≤10mA

2.3.4	球管电流递增幅度：≤1mA

2.3.5	球管最大电压：≥135KV

2.3.6	球管最小电压：≤80KV

*2.3.7	球管大焦点≥0.8×1.1mm

2.3.8	球管小焦点≤0.9×0.8mm

2.3.9	球管类型：动态飞焦点球管

2.3.10	发生器功率：≥60kW

2.4	扫描参数和图像质量

*2.4.1	最短扫描时间：≤0.35s/360°

2.4.2	具备128层/圈扫描成像技术

2.4.3	重建视野：5~50cm

2.4.4	单次连续螺旋扫描：≥100秒

2.4.5	X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF

2.4.6	密度分辨率：≤2mm@0.3%

2.4.7	图像噪声：≤0.5%

2.4.8	CT值范围：-1024到+3000

2.4.9	图像重建矩阵：≥512×512

*2.4.10	FBP图像重建速度：≥40幅/秒

2.6	计算机

2.6.1	内存：≥64GB

2.6.2	计算机主频：≥ 2.2GHz*24核

2.6.3	硬盘容量：≥ 4TB

2.6.4	图像存储量：≥2,600,000幅(512矩阵不压缩图像)

2.6.5	存储系统：DVD-RW

2.6.6	图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能

2.6.7	标配自动语言提示功能

2.6.8	操纵台可进行图像后处理功能，标配MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA等

2.7	临床应用软件

2.7.1	专业测量手段

2.7.2	体积测量

2.7.3	空间测量

2.7.4	高度差测量

2.7.5	图像数据输出

2.7.6	光盘刻录自带光盘剩余容量提示，可刻录DICOM图像光盘并自动生成光盘号

2.7.7	可制作MPEG、AVI、BMP等多种制式光盘

2.7.8	自带DICOM VIEWER

2.7.9	可在任何PC上回放光盘

2.7.10	激光相机DICOM Printer接口

2.7.11	输出自定义特殊布局胶片

2.7.12	冗余打印功能

2.7.13	实现多病人影像在同一胶片上打印

2.7.14	最大密度投影（MIP）

2.7.15	最小密度投影MinP

2.7.16	多平面重组(MPR)

2.7.17	表面重建（SSD）

2.7.18	高级容积处理软件VR

2.7.19	任意曲面重建CVMPR

2.7.20	仿真内窥镜功能（VE）

2.7.21	血管扫描成像功能

2.7.22	主控台可在扫描后直接得到容积图像

2.7.23	头部扫描自动校正功能

2.7.24	三维处理软件

2.7.25	透明化显示技术

2.7.26	自动窗宽窗位成像

2.7.27	后颅窝伪影校正功能

2.7.28	自动脑出血量定量分析功能

2.7.29	自动多平面成像功能

2.7.30	高级容积漫游功能

2.7.31	电影浏览软件包

2.7.32	一键式多功能图像处理

2.7.33	一键式VR图像阈值转换

2.7.34	一键式CTA去骨功能

2.7.35	分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等

2.7.36	组织分割彩色编码功能

2.7.37	组织和器官定量分析功能

2.7.38	动态层厚和边缘锐化匹配功能

2.7.39	三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价

2.7.40	CT血管内窥镜漫游功能

2.7.41	椎管内窥镜功能

2.7.42	肺部成像优化功能

2.7.43	肺纹理增强功能

2.7.44	肺函数成像种类≥4种

2.7.45	低剂量肺普查功能

2.7.46	Ｘ线优化滤过功能及装置

2.7.47	呼吸控制语音提示

2.7.48	CT电影CINE（≥15幅/秒）

2.7.49	三维CT内镜CTE

2.7.50	动态扫描CT时间密度曲线

2.7.51	容积伪影去除功能

2.7.52	实时一次注射扫描自动造影剂跟踪

2.7.53	自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）

2.7.54	为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动

2.7.55	实时螺旋重建成像

2.7.56	自动mA选择功能

2.7.57	动态mA调制功能

2.7.58	实时智能剂量调控功能

2.7.59	个性化设置模式

2.7.60	适合多种扫描模式

2.7.61	智能低剂量控制扫描功能

2.7.62	婴幼儿扫描专用功能包

2.7.63	自动相关层面图像显示功能

2.7.64	自动照相功能

2.8	心脏成像软件包

2.8.1	心脏成像功能

2.8.2	心脏180度采集成像

2.8.3	心电门控扫描系统（含心脏门控装置）

2.8.4	心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳

2.8.5	心电门控重建系统（有多扇区重建）

2.8.6	心脏多扇区重建：2/3/4扇区

2.8.7	主控台能显示和保存心电图信息

2.8.8	心电图信息和图像同步显示

2.8.9	成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤）

2.8.10	一体化心电门控

2.8.11	回顾性门控采集重建技术

2.8.12	扫描剂量门控调制

2.8.13	三维锥形束算法心脏重建：标配

2.8.14	心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件

2.8.15	室性早搏校正功能

2.8.16	房性早搏校正功能

2.8.17	二联律校正功能

2.8.18	房颤心律校正功能

2.8.19	心电基线漂移校正功能

2.8.20	4D心脏电影重建

2.8.21	心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件

2.8.22	心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别）

2.8.23	零点击冠脉自动分析功能

2.8.24	冠脉树全自动分离提取功能

2.8.25	冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能

2.8.26	冠脉多维分析功能

2.8.27	冠脉狭窄率自动测量评价功能

2.8.28	心脏图像滤过技术

2.8.29	冠脉硬化斑块定性

2.8.30	斑块彩色编码诊断

2.8.31	冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能

2.8.32	心脏彩色透视

2.8.33	类DSA显示功能

2.8.34	心脏四腔位自动成像功能

2.8.35	心脏四维评价功能

2.8.36	心功能分析功能包

2.8.37	心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数

2.8.38	左、右心室功能分析

2.8.39	左、右心房功能分析

2.8.40	选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示

2.8.41	自动识别舒张末期和收缩末期

2.8.42	牛眼图显示功能

2.8.43	心肌供血冠脉分布立体彩色地形图

2.8.44	左心室及瓣膜运动评价

2.8.45	左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像

2.8.46	左心室运动功能图评价

2.8.47	左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值

2.9	低剂量辐射平台

2.9.1	提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

2.9.2	提供多模型影像重建技术

2.9.3	具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移

2.9.4	具备无蜡像状伪影成像技术

2.9.5	具备低光子无伪影成像技术

2.10	金属伪影去除平台

2.10.1	有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域

2.10.2	可有效降低复杂、较大金属植入物伪影

2.10.3	可生成原始图像和去伪影后图像两组数据

2.10.4	去除金属伪影同时减低图像噪声

2.10.5	一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描

2.10.6	在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影

2.10.7	自动去除金属伪影，不需要额外后处理

- 3	高级图像后处理工作站

*3.1 配备原厂工作站2套

- 4	配套设施

*4.1 配备高压注射器

*4.2 提供机房建设及防护工程（保修3年），满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责

*4.3 配备AI辅助诊断智能软件（肺结节筛查、头颈血管及冠脉血管、CTP自动分析、肋骨重建分析、骨龄测定等辅助诊断）

*4.4 提供满足设备需求的主机、工作站UPS不间断电源

*4.5 配备图文报告工作站硬件系统2套（≥4MP，彩色医学诊断专用显示器≥24英寸）