# 采购内容及技术要求

过氧化氢低温等离子体灭菌器设备技术参数

一、技术参数

- 1、总容积：≧160L； - 2、使用寿命：≧10年； - 3、腔体结构及材质：腔体结构为矩形，材质为优质铝合金，导热性能好，厚度≥14mm； - 4、腔体温度控制探头数量：≥1，温度探头分辨率高，能够准确检测和控制灭菌温度； - 5、电动升降门，操作方便，且密封性能良好； - 6、门板温度控制探头数量：≥1，温度探头分辨率高，能够准确检测和控制灭菌温度； - 7、门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品； - 8、脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关； - 9、软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯导管进行灭菌，需提供证明； - 10、真空泵：采用真空度极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵； - 11、管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接； - 12、过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注，具有卡匣识别； - 13、显示屏：采用≥10英寸的彩色触摸屏； - 14、毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害； - 15、可实现消毒供应中心追溯系统连接，可与医院信息系统连接，产生的费用由中标方负责。

- 二、标准配置 - 1、主体1个 - 2、专用灭菌篮筐和托盘 - 3、除以上配件外，设备在运行前所需所有配件均有供应商提供

三、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） - 1、设备质保期≥3年。 - 2、维修响应时间：售后服务人员接到用户的电话后，2小时响应，4小时内到位，24小时内及时排除设备故障。 - 3、用户现场培训：派专业讲师进行系统化培训。

压力蒸汽灭菌器设备技术参数

一、技术参数

- 1、容积≥1200L； - 2、主体结构：环形加强筋结构； - 3、材质：夹套、门板为304不锈钢材质，内壳为316不锈钢材质； - 4、设计温度：≥134℃ - 5、使用寿命：15年/30000次灭菌循环 - 6、门：双门，带有安全连锁功能，双门互锁，电力驱动，内有正压或负压的情况下，门无法打开； - 7、蒸汽源：外接独立蒸汽发生器； - 8、记录方式：触摸屏记录：相关报警记录，可随时查看；热敏打印机记录：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出； - 9、权限管理：用户分级权限管理 ； - 10、程序种类：包含但不限于织物、器械、橡胶、液体、快速、测漏、BD、PCD、重负载、自定义程序等基本程序； - 11、标准循环：正负压脉动方式结合，脉动次数≥3次，0～99次可调，需提供打印记录； - 12、可实现消毒供应中心追溯系统连接，可与医院信息系统连接，产生的费用由中标方负责； - 13、中标方负责办理特种设备的相关手续，采购方配合提供资料； - 14、中标方须更换原蒸汽发生器到灭菌器的蒸汽管道，设备安装完成后，供应商负责安装设备房间的设备墙、地面和屋顶的恢复和装饰工程，该费用包含在投标报价中，采购人不再额外进行支付。

- 二、标准配置 - 1、空压机1台 - 2、消毒车1辆 - 3、搬运车2辆 - 4、除以上配件外，设备在运行前所需所有配件均由供应商提供。

三、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） - 1、设备质保期≥3年。 - 2、维修响应时间：售后服务人员接到用户的电话后，2小时响应，4小时内到位，24小时内及时排除设备故障。 - 3、用户现场培训：派专业讲师进行系统化培训。

纯水机设备技术参数

一、技术参数

- 1、产水量：≥1500L/h； - 2、水质：满足《WS310.1-2016》第10条10.1中清洗用水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定； - 3、有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能，保证设备正常制水； - 4、全自动运行控制，自动开停机； - 5、纯水水箱装有液位控制器自动控制设备启停； - 6、由供货方负责通道拆除，安装进场，需负责引纯水至蒸汽发生器，并做好通道修复； - 7、包含所有配套安装配件（水、电、管道）。 - 8、供货方三年内免费为该设备更换一次所用耗材（包含但不限于反渗透膜、树脂、活性炭、石英砂、滤芯等基本耗材）

- 二、标准配置 - 1、主体1个 - 2、除以上配件外，设备在运行前所需所有配件均由供应商提供。

三、标准配置外其他配置要求 1、增压泵1台

四、售后服务（保质期及售后维修、培训、使用等要求） - 1、设备质保期≥3年。 - 2、维修响应时间：售后服务人员接到用户的电话后，2小时响应，4小时内到位，24小时内及时排除设备故障。 - 3、用户现场培训：派专业讲师进行系统化培训。