	
	濮阳市儿童医院建设项目二期工程医疗设备采购项目（一）

	
	

	包号
	序号
	设备名称
	数量
	预算单价（万元）
	预算总价（万元）
	进口/国产
	备注

	1
	1
	多功能数字化透视摄影系统（动态DR）
	1
	140
	140
	国产
	/　

	2
	1
	口腔全景X光机
	1
	45
	45
	允许进口
	/

	3
	1
	输血泵
	1
	2
	101.7
	国产
	/

	
	2
	便携式蓝光治疗仪
	2
	4
	
	国产
	/

	
	3
	多频振动排痰机
	1
	4.9
	
	国产
	/

	
	4
	婴儿培养箱
	2
	5
	
	国产
	/

	
	5
	婴儿辐射保暖台
	3
	6
	
	国产
	/

	
	6
	经皮黄疸检测仪
	1
	2.8
	
	国产
	/

	
	7
	心电多普勒超声检测仪
	1
	25
	
	国产
	核心产品　

	
	8
	一氧化氮气体流量控制仪
	1
	24
	
	国产
	/

	
	9
	医用控温仪
	1
	7
	
	国产
	/

	4
	1
	多功能婴儿辐射保温台
	1
	45
	45
	允许进口
	/

	5
	1
	新生儿多功能转运系统
	1
	116
	116
	允许进口
	/

	6
	1
	急救车
	1
	55
	55
	国产
	/

	　
	合计
	18
	481.7
	502.7
	　
	　


设备技术参数

第一标包：

	设备名称
	多功能数字化透视摄影系统（动态DR）

	主要技术参数要求

	序号
	内        容
	备注

	1
	用途：采用动态平板探测器实现DR摄影及动态图像采集功能，并可在透视状态下，进行数字化摄影图像采集。全面支持胃肠道、食管钡透、钡灌肠等造影检查；适用于胃肠检查、关节（造影）、儿科摄影、静脉肾盂造影、泌尿系尿路造影、膀胱逆行造影、非血管介入操作、妇科摄影（多用于子宫输卵管造影）、胸片、骨科摄影等多方面临床检查工作，实现一机多能应用。
	

	2
	配置：

遥控操作台  1件、X射线高频高压发生器 1件、多功能诊断床 1台、滤线栅2件、X射线管1件、电离室1件、动态平板探测器（碘化铯非晶硅结构）   1件、采集工作站  1套、全自动限束器1个、曝光手闸1个、曝光控制脚闸1个、曝光控制脚闸1个
	

	3
	电源条件：
	

	3.1
	电压：380V±38V
	

	3.2
	频率：50Hz±1Hz
	

	3.3
	容量：≥105kVA
	

	3.4
	内阻：≤0.13Ω
	

	4
	高压发生器
	

	4.1
	最大功率≥80KW
	★★

	4.2
	逆变频率≥400KHz
	

	4.3
	摄影
	

	4.3.1
	管电压：≥40kv—150kv 分档调节
	

	4.3.2
	管电流：≥1000mA分档调节
	

	4.4
	透视
	

	4.4.1
	管电压：≥40kv—125kv 连续可调
	

	4.4.2
	管电流：（连续透视）最小≤0.5mA ，最大≥6mA ；(脉冲透视）最小≤5mA，最大≥19mA
	

	5
	X射线球管（提供报关单）
	★

	5.1
	球管焦点：大焦/小焦≥1.2 /≥0.6
	

	5.2
	输入功率：大焦点≥95kW   小焦点≥35kW
	

	5.3
	阳极热容量：≥600KHU
	★★

	5.4
	旋转阳极速度：≥9700rpm
	

	6
	多功能诊断床(床体与整机同一品牌)
	

	6.1
	床身起倒范围  +90°~ -90°（提供检验报告证明）
	★

	6.2
	床面横向移动范围≥300mm
	

	6.3
	球管立柱摆动 ≥ +40°~ -40°（提供检验报告证明）
	

	6.4
	球管伸缩（SID)  ≥1000mm～1800mm
	

	
	球管机头可以旋转0°、90°，满足担架、轮椅位拍摄需求；后期支持免费升级为无线动态平板。
	

	6.5
	床面升降范围≥ 800mm（提供检验报告证明）
	

	6.6
	为方便病人上下床，要求床面平行地面时，床面与地面垂直距离最低≤60cm
	★

	6.7
	拥有360°电动旋转脚踏板（方便医生操作）
	★

	6.8
	点片装置纵向移动≥1150mm
	

	7
	可自动切换滤线栅(两块)
	★

	7.1
	栅密度≥ 200L/INCH
	

	7.2
	格比≥12:1
	

	7.3
	会聚距离分别为100cm和180cm， 专距专用，进一步提升图像质量，需提供检验报告)
	

	7.4
	尺寸≥480mm×430mm
	

	8
	动态平板探测器
	

	8.1
	有效面积≥420mm(H)×420mm(V)
	

	8.2
	像素矩阵3000(H)×3000(V)
	

	8.3
	像素间距≤140μm
	★

	8.4
	数字摄影≤1 sec/3kx3k @ 16 bits
	

	8.5
	数字点片≥10 fps
	

	8.6
	连续透视最高帧频≥30fps；最高脉冲透视≥20 fps
	★

	8.7
	空间分辨率 ≥Min. 3.5 line pair/mm
	

	8.8
	A / D转换 ≥16bit
	

	9
	采集工作站（医生登记采集工作站软件功能）
	

	9.1
	PC工作站 ，Windows 操作系统，电脑
	

	9.1.1
	相同或者优于CPU: i5-7500

内存: ≥6G

硬盘：≥1TB

≥1M灰阶医用显示器
	

	9.1.2
	系统同时具备急诊和常规门诊模式。急诊模式，在不输入病人信息的状态下，根据系统生成的流水号，先行拍摄与检查，后面补录病人信息。为抢救病人节省时间。
	

	9.1.3
	基本操作: 本地创建新病人、创建急诊病人、创建新检查、查询。附加操作：打开检查、保护检查项、删除本地界面中的检查项、发送检查、打印检查、输出影像、点片模式参数配置、AEC 设置、选择焦点大小、透视模式参数配置、选择病人体型、检查球管的热容量、存储模式、曝光模式选择、给影像添加体位标记、放大缩小影像、拖动影像、影像剪裁、影像极性反转、调节交响乐处理参数、旋转或翻转影像、窗宽窗位控制、保存影像、删除影像、重置影像、模式设置、回放透视影像。图像观察：视图布局、查看图像DIOCM信息、设置光标为箭头、快照、图像缩放和拖放、重置、图像旋转和翻转、图像反色、测量、高级打印。系统管理：编辑用户、创建用户、删除用户、任务列表管理。
	

	10
	具备全自动图像拼接功能
	

	11
	具有职业病（尘肺、矽肺）筛查功能
	

	12
	诊断工作站（医生登记诊断工作站软件功能）
	

	13
	DICOM接口传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS工作站，同时支持透视视频传送到PACS工作站，方便视频留档及专家会诊，负责免费连接医院信息系统DICOM3.0接口，如需费用由投标人承担。
	

	14
	为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，高压发生器、数字探测器、软件系统、整机为同一厂家生产，提供证明文件
	

	15
	供货方免费提供机房设计及规划方案，免费提供设备安装、设备调试及设备使用培训
	

	16
	整机工作条件：电压三相输入，380V/50Hz
	

	17
	三相全自动补偿式稳压器一台：主要参数 ：容量 120KVA，稳压范围 三相280-433V，输出电压 380V 稳压精度 ±3% ；工作频率 50/60Hz 
	


注：技术参数要求备注栏带★★标注的为实质性技术参数，若投标指标出现负偏离将导致废标；带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。
第二标包：

	设备名称
	口腔全景X光机

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	X线发生器类型 高频发生器≥120kHz
	

	2
	额定电压
200-240V，50/60Hz
	

	3
	频率
 40-120kHz
	

	4
	阳极电流
3-16mA
	★

	5
	管电压 
60-90kV
	

	6
	焦点尺寸
≤0.5mm
	

	7
	扫描方式   锥形线束
	

	8
	硬件保护：自动检测控温技术
	

	9
	传感器类型：全景CCD传感器；头颅CCD传感器；各一块。
	★

	10
	传感器数量及要求；两块独立传感器，无需插拔，头侧传感器非影像增强器
	★

	11
	传感器像素:≤27μm；传感器有效尺寸：全景138×6.48mm；侧位230×6.48mm
	★

	12
	全景图像尺寸： 150 x 300 mm；侧位图像尺寸： 180 x 230 mm  300×230mm
	

	13
	影像灰阶≥16bit
	★

	14
	设备控制面板：可视触控液晶操作面板，非机械式按键。
	

	15
	曝光方式：连续曝光和间断曝光可自由选择
	

	16
	曝光控制：全自动曝光控制系统
	

	17
	曝光时间：≤14.2s
	

	18
	自动脊柱KV补偿：全自动KV补偿技术，消除脊柱对前牙区影像干扰
	

	19
	定位方式：激光线辅助定位，患者站位、坐位及轮椅患者均可满足
	

	20
	头颅定位：电动三点头夹定位，自动侦测患者颌弓曲线，无需选择患者颌弓类型。配备自动咬合定位模块及定位平台升降指示灯可引导技师快速调节患者法兰克福平面位置到准确位置
	★

	21
	所有耳鼻喉及牙科影像包括CBCT、全景片，鼻窦，颞颌关节，头颅侧位，牙片，口腔内窥镜影像统一管理；免费安装所有终端影像操作软件系统（含以上功能）满足所有需求终端数量，不受数量限制。
	

	22
	采用Can-BUS串行总线设计，和光缆连接，数字信号通讯，高抗电磁干扰性。便于设备的 维修，及软硬件的升级
	★

	23
	具备独立运算ASTRA 运算功能，清晰的软组织显影，种植体模拟功能
	

	24
	在同一个影像上，完成多种测量，并可自由移动及预设不同的颜色
	

	25
	二维图像处理功能：放大缩小，旋转，调整对比度亮度，反片，伪彩，长度及角度测量，标注
	

	26
	标准全景成像程序
	

	27
	标准曲面断层片左半部分，右半部分
	

	28
	儿童全景模式
	

	29
	消除伪影全景模式
	

	30
	鼻窦全景模式
	

	31
	TM1/TM2开闭口位颞颌关节片
	

	32
	后牙区多层横向断层片
	

	33
	1.25倍恒定放大率曲面断层片
	

	34
	全头颅模式 半头颅模式
	

	35
	前、后牙咬翼片模式
	

	36
	头颅正前位，正后位片模式
	

	37
	腕骨片模式
	

	38
	品牌生产厂家工程师直接进行售后安装及维修，而非经销商负责售后服务
	

	39
	提供设备厂家免费客服热线，以方便及时故障报修
	

	40
	DICOM 高级功能 ：可进行本地DICOM输出输入等基于DICOM功能，支持打印、Worklist、查询找回等全部高级DICOM功能，可完全连接PACS网络方便用户日常使用。多用户网络终端许可，提供DICOM3.0接口全部免费连接，连接医院信息系统接口所产生费用由投标方承担。
	

	41
	DICOM 打印：可连接所有DICOM打印机网络上打印胶片；喷墨打印机一台，用于打印胶片。
	

	42
	具备刻录DVD光驱，具备刻录DICOM数据功能
	

	43
	配备电脑：电脑，医学专用显示器≥24英寸
	


注：技术参数要求备注栏带★★标注的为实质性技术参数，若投标指标出现负偏离将导致废标；带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。
第三标包：

3-1

	设备名称
	输血泵

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	设备支持输血、输液功能，并提供证明文件
	★

	2
	速率范围：0.1-1400ml/h, 最小步进0.1ml/h
	

	3
	预置输液总量范围：0.1-9999ml
	

	4
	快进流速范围：0.1-1400ml/h，具有自动和手动快进可选
	

	5
	KVO：0.1-5ml/h
	★

	6
	可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
	

	7
	无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称
	

	8
	支持ml/h和滴/min两种流速单位
	

	9
	屏幕不小于3英寸，同屏显示：输注模式、速度、在线压力等信息
	★

	10
	锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
	

	11
	支持在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率
	★

	12
	在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值
	

	13
	压力报警阈值可调，最低150mmHg
	

	14
	具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小22μL的单个气泡报警
	★

	15
	电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h
	

	16
	接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能
	

	17
	防异物及进液等级IP34
	

	18
	可升级无线模块，实现无线联网监测
	

	19
	泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒
	★

	20
	整机重量不超过2kg，主机自带提手， 
	

	21
	落地强检
	

	22
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	★


3-2

	设备名称
	便携式蓝光治疗仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	蓝光波长范围：400-540nm，辐照强度≥58μW/cm2/nm。
	★

	2
	辐照度单位 μW/cm2/nm和 mW/cm2 两种可选择。
	

	3
	辐照强度≥5档可调。
	

	4
	具有普通模式、自动模式，两种工作模式。
	

	5
	通过屏幕可以实时查看光疗期间的光照辐照度值。
	

	6
	配置红光定位功能，确保婴儿处于辐照区域的中心位置。
	★

	7
	配置辐照度探头，对主机辐照度进行校准。
	★

	8
	配置内置摄像头，实时显示暖箱内婴儿的状况。
	★

	9
	≥4英寸触摸屏，分辨率480×272。
	

	10
	LED光源使用寿命应≥50000小时，降低科室使用成本。
	

	11
	无风扇，低噪音。
	

	12
	应具有1-5级屏幕亮度调节功能。
	

	13
	应具有1-5级音量调节功能。
	

	14
	内置计时功能：可设置正计时或倒计时，系统自动记录LED光源总工作时间。
	

	15
	无色透明吸盘，可直接放置于培养箱透明罩顶部使用。
	

	16
	配置台车，光疗灯的高度、角度均可灵活调节。
	

	17
	提供生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	

	18
	设备落地进行强制性检测
	


3-3

	设备名称
	多频振动排痰机

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，                       
	

	2
	输出方式：双路输出，适用于儿童；
	

	3
	显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作；
	

	4
	软轴长度：≥1800mm，不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；
	★

	5
	即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；
	★

	6
	反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；
	

	7
	振幅：叩击头振幅不大于7mm（需出具检验报告）;
	★

	8
	噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；
	

	9
	传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；
	

	10
	动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，
	

	11
	工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；
	

	12
	定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；
	

	13
	频率范围：手动模式 儿童10Hz～30Hz（600转/分～1800转/分）可调，步进值1Hz；自动模式（四种） P1、P2、P3、P4;
	

	14
	儿童型叩击头（共10个）：由ABS工程塑料固定座、海绵治疗头组成；
①圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm；
② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm；
③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm；
④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф58mm；
⑤ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф48mm；
	

	15
	工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；
	

	16
	记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
	

	17
	外形：豪华型一体机不可拆分结构
	

	18
	设备落地进行强制性检测
	

	19
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	★


3-4

	设备名称
	婴儿培养箱

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	控温方式：箱温模式、婴儿模式。
	

	2
	箱温控制范围： 25℃-38℃，肤温控制范围：35℃-37℃，肤温测量精度≤±0.2℃。
	

	3
	双体温探头设计，可支持腔内体温监测。
	

	4
	升温时间≤35min 。
	

	5
	直观透明加湿水箱，水位情况一目了然，避免干烧。
	

	6
	箱内湿度设置范围：30% -94%，精度±5%。
	★

	7
	可选配体重秤，测量范围300g - 8000g，可存储趋势图。
	

	8
	氧浓度测量范围：10%-100%。
	

	9
	可选配升级窒息唤醒功能，帮助新生儿脱离窒息危险
	★

	10
	≥8英寸彩色触摸屏，多角度调节，支持大字体界面显示，方便医护人员观察。
	

	11
	箱门内置静音阻尼装置，无需手扶，箱门缓缓下落，防止箱门撞击。
	★

	12
	支持婴儿床倾斜角度电动无极调节，通过触屏操作。
	★

	13
	有舒适温度计算参考功能，辅助医护人员设置箱内温度。
	

	14
	配置外置蓝光装置：
	

	14.1
	≥4英寸触摸屏。
	

	14.2
	 蓝光波长范围：400-540nm。
	

	14.3
	辐照强度高达58μW/cm2/nm。
	

	14.4
	 LED光源使用寿命应≥50000小时，降低科室使用成本。
	

	14.5
	辐照强度≥5档可调。
	

	15
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	★

	16
	设备落地进行强制性检测
	

	17
	婴儿培养箱在体温偏离目标设定时有主控功能
	

	18
	具有与医院信息系统对接的免费数据接口
	


3-5

	设备名称
	婴儿辐射保暖台

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	电源：220V / 50Hz；
	

	2
	温控模式：预热、自动、手动控制模式
	

	3
	温控范围：32℃～38℃
	

	4
	温控精度：≤0.5℃
	

	5
	床面温度均匀度：≤2℃
	

	6
	温度显示精度：≤0.1℃

	

	7
	温度波动范围：±0.5℃

	

	8
	具有APGAR评分计时器
	

	9
	显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率分屏显示
	

	10
	报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能
	

	11
	温度校正：温度偏差可在前面板修正
	

	12
	脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置
	

	13
	斜照灯头设计，采用防爆碳钢加热管
	★

	14
	婴儿床下置X光拍片板，无需旋转辐射源，中断对婴儿的辐射热
	

	15
	床面倾斜角度电动调节，护栏挡板可翻转
	★

	16
	LED照明灯：照明方向360°无极可调
	★

	17
	蓝光治疗仪辐照度强弱3档可调，最高胆红素总辐照度平均值：1415μW/cm²，灯头360°可调，转臂伸展前后角度可调
	★

	18
	材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈
	★

	19
	整体支架采用立柱轨道，可复合其他复苏设备
	★

	20
	双托盘、输液架在立柱轨道上下可调，底座超大托盘
	★

	21
	具有RS-232接口、输液密封口
	

	22
	所投设备供货时距生产日期不得超过三个月
	★

	23
	设备落地进行强制性检测
	


3-6

	设备名称
	经皮黄疸检测仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	测量方式:氙闪光灯为光源的光反射式，蓝、绿光比较
	

	2
	显示:液晶显示，错误数据可清除
	★

	3
	同时显示两个单位为mg/dl、Hmol/1。可进行2-9次平均值测试
	★

	4
	光源:氙闪光灯
	

	5
	电源:DC48V可充电电池组测量次数:500次
	★

	6
	示值精度:检测板白色屏000+10;黄色屏200+1.0
	

	7
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	

	8
	设备落地进行强制性检测
	


3-7

	设备名称
	心电多普勒超声检测仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	用于人体超声诊断检查及超声检查时的心电检测。
	★

	2
	同时具有超声诊断功能和心电检测功能；超声模式心电模式可一键切换。
	★

	3
	≥12英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1224×768。屏幕采用全贴合设计，提高图像的清晰度。
	

	4
	具备手写、拼音、五笔等多种输入方式
	

	5
	超声成像模式：B、B+C、B+D、B+C+D
	

	6
	具有测量功能，可测量周长、面积、距离。
	

	7
	具有置管导管示意图显示。
	★

	8
	超声探头IPX7级防水。
	

	9
	可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形。
	★

	10
	心电导联模式：5导联和4 导联。
	★

	11
	ECG灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)。
	

	12
	扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选
	

	13
	频率特性 手术模式：1 Hz～19 Hz (-3.0dB～+0.4dB)
	

	14
	心率测量范围：成人范围 15～270bpm，新生儿/小儿范围 15～330bpm.
	

	15
	具有ECG波形冻结和记录功能
	

	16
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	★

	17
	可提供三甲医院的异地培训学习
	

	18
	设备落地进行强制性检测
	

	19
	具有与医院信息系统对接的数据接口，费用由供应商承担。
	

	20
	后备电池可使用不小于4小时。
	


3-8

	设备名称
	一氧化氮气体流量控制仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	治疗气中一氧化氮浓度控制：治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关。最大可以配出的NO浓度为99.9ppm
	

	2
	NO标气输出流量控制：0~950mL/min连续可调，准确度±5%F.S
	★

	3
	监测范围：一氧化氮0ppm~100ppm;二氧化氮0ppm~10ppm
	

	4
	监测准确度：±5%F.S
	★

	5
	监测报警点：NO为80ppm,NO2为5ppm
	

	6
	显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm,NO2浓度监测0.01ppm;流量监测1mL/min
	★

	7
	气泵抽气量：250mL/min
	

	8
	环境温度：10℃～30℃
	

	9
	相对湿度：≤70%
	

	10
	落地强制性检测
	

	11
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	12
	无需工作站设备
	

	13
	可提供三甲医院的培训学习，提升产品认知及救治能力
	

	14
	使用年限：≥7年，提供产品证明材料
	★

	15
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品
	★

	16
	配置清单：一氧化氮治疗仪主机1台、一氧化氮治疗仪附件1套、一氧化氮治疗仪座车1辆、使用说明书1本、产品合格证1份
	

	17
	医用耗材必须在河南省医用耗材招标平台中标，单独报价。
	


3-9

	设备名称
	医用控温仪

	主要技术参数要求

	序号
	内   容

	1
	配置：主机、新生儿冰毯1条、新生儿软冰帽1个、儿童冰毯1条、儿童冰帽1个

	2
	通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供检测报告。

	3
	机箱材质：ABS 

	4
	体积小巧，方便移动，节省病房空间

	5
	制冷方式：高效的全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。

	6
	制热方式：升温系统采用氮化硅加热器，性能稳定

	7
	全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。

	8
	机控/体控，双重测温，可任意选择

	9
	双路输出，采用快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

	10
	适用于儿童及新生儿。

	11
	语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落报落报警、传感器损坏报警，缺水报警、除尘报警。

	12
	液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。

	13
	软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

	14
	电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz   

	15
	毯、帽温度范围：1-40℃

	16
	尺寸：约长550mm×宽320mm×高660mm

	17
	整机功耗：≤660VA

	18
	空载降温速度：3℃/分

	19
	工作方式：连续

	20
	体温控温范围：26-40℃

	21
	空载升温速度：2℃/分

	22
	环境温度：0-40℃

	23
	水温范围（升降温）：-5-40℃

	24
	噪音：≤45db

	30
	设备生产日期为截止开标时间半年内的全新产品

	31
	可提供三甲医院的培训学习

	32
	落地强制性检测


注：技术参数要求备注栏带★★标注的为实质性技术参数，若投标指标出现负偏离将导致废标；带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。

第四标包：
	设备名称
	多功能婴儿辐射保温台

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	婴儿辐射保暖台，彩色显示触摸屏，全中文菜单显示；
	

	2
	床垫可360º旋转，为临床提供最佳操作方位。
	★★

	3
	床垫具备防水解压性能，降低患儿褥疮滋生率，控制感染。
	★

	4
	如果床面没有处于水平状态影响称重，设备将提示调整床面于水平位,可以使用床面水平标尺标称床面的水平。
	

	5
	球面反射加热体设计，提供沙漏式加热路径。提供全面的床面辐射热能，削减旁侧的多余热辐射，使床边执行X光拍片甚至手术操作的医护人员头顶不致过热。
	★

	6
	流线型外观设计，加热材料采用碳钢材质，不论进行X光拍片还是做手术，保暖台加热体都不会发生遮挡，同时也无需旋转解热体，无需中断对婴儿的辐射热。
	★

	7
	微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，具有≥6.5英寸中央彩色显示器,显示数据和24小时趋势图表等参数，于显示屏上直观设定各项监测参数。
	

	8
	微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。
	

	9
	人工模式：加热体部件功率360W，热量输出0-100%，5%增量。
	

	10
	伺服模式： 

34-37.5°C，0.1°C增量；

温度测量精确度在±0.3°C；

温度探头的测量范围30-42°C ，分辨率为±0.1°C。
	

	11
	设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间<3分钟。
	

	12
	具备计时器，可提供声音提示。
	

	13
	床体可升降，升降范围在83.8-107.9cm。
	

	14
	床体可倾斜，倾斜范围是连续的±12º。
	★

	15
	床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，可用于线路管理。
	

	16
	声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成等报警。音调可调。提供触摸式和感应式两种静音方式。
	

	17
	温度（肤温和设定温度）、加热功率、体重、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势，提供图形趋势和列表趋势两种显示，数据间隔可选2/8/24小时。
	

	18
	配置有2个淡光卤素观察灯，发出柔和光线用于观察婴儿，亮度可调。
	

	19
	配置有一个聚光检查灯，检查灯光斑可在床垫任何位置定位，利于临床进行精细操作。
	

	20
	配置有手动遥感静音功能，当发生报警时，无需触碰机器就能快速静音。
	

	21
	配置存储抽屉，方便存储物品。
	

	22
	配有内置电子秤，测量范围不小于300-8000克，精度±10g，可存储体重趋势。
	

	23
	内置血氧饱和度监测，用于监测呼吸复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。
	

	24
	血氧饱和度模块测量范围在30-100%，70-100%之间的精确度为±3个数字。 同时提供脉率的监测，监测范围在25-240bpm， 精确度为静止状态±3bpm,运动干扰下±5bpm。
	

	25
	标配内置呼吸复苏系统。最大输入压强40-75pai，最大输入流量70lpm，输出气道压力计监测范围-10～80cmH2O，精确度±5%。T-piece 呼吸复苏系统还配置PIP过压保护模块，0-30 cmH2O，>30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。内置负压吸引器，抽吸压力在0-150mmHg，精确度在±5%。
	★

	26
	窒息复苏系统配备空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%，±5% 精确度。
	

	27
	整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。
	

	28
	设备生产日期为半年内的全新产品
	★

	29
	提供三甲医院异地培训服务
	

	30
	设备落地进行强制性检测
	


注：技术参数要求备注栏带★★标注的为实质性技术参数，若投标指标出现负偏离将导致废标；带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。

第五标包
	设备名称
	新生儿多功能转运系统

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	
	转运培养箱
	

	1
	双层暖箱罩,减少热量流失, 并提供全方位接触，且360º透明可视。
	

	2
	声光报警,提供最大程度安全性.报警包括:低电量、电源故障、高温和系统故障、空气流通、传感器故障、设定点报警。
	

	3
	微电脑热量控制,具有伺服箱温和肤温控制，操作简便
	

	4
	内置长效电池, 至少可提供≥5小时电量
	★

	5
	标准电池再次充满时间≤8小时
	

	6
	支持救护车直流电源
	

	7
	箱温控制17.0-38.9(C （0.1(C精度），显示精度0.1(C，更适用于危重症的婴儿转运的温度环境
	★

	8
	机器至最大设置的升温时间≤12分钟
	★

	9
	床垫可拉出，并设有安全绑带用于固定婴儿，保证转运安全。
	

	10
	设备有可视的功能指示器，包括婴儿温度、暖箱温度、设定温度、电池状态、电池充电状态、电池低电量、AC交流电源工作、电池DC直流工作、外部DC直流电源工作指示器。明确设备使用状态。
	

	11
	主机一体式脉氧监护仪，可对患者生命体征进行监测
	★

	12
	可以航空转运，具有适航证
	★

	13
	设备落地进行强制性检测
	

	14
	婴儿培养箱在偏离目标温度设定时，可主动控制调节温度
	

	15
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	16
	无需工作站设备
	

	17
	使用年限：≥10年，提供产品证明材料
	★

	18
	配置清单
	

	18.1
	转运培养箱主机1台、培养箱温度控制仪（包含在主机内）一体化脉氧仪（包含在主机内）新生儿脉氧探头2个、全透明双层恒温箱罩1个、小儿转运固定束缚带1个、LED照明灯组1个、小儿眼罩1个、皮肤温度探头1个、输液支架1个、氧气瓶2个、床垫1个、英文说明书1本、中文说明书1本

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量。
	


	
	呼吸机
	

	1
	适用范围：成人、小儿、新生儿
	

	2
	大屏幕≥ 13英寸触摸带划屏，中文操作软件，滑屏设计（类似于智能手机操作）
	★

	3
	超静音伺服控制涡轮供气系统
	★

	4
	AVM 智能通气模式（根据监测患者的分钟通气量、呼吸频率和等参数综合评估，自动调整通气参数以适应患者呼吸需求，保证患者的通气安全和舒适）
	★

	5
	可个性化设置医生界面（根据医生喜好设置呼吸机的监测参数和波形，向量环在界面上的位置）并保存在U盘上，以供下次开机导入使用。
	★

	6
	内置雾化器
	

	7
	呼吸机内置演示模式
	★

	
	（一）呼吸模式
	

	1
	容量控制： V-A/C, VC-SIMV, PLV

压力控制： P-A/C, PC-SIMV, PSV

           beLevel, APRV

自主呼吸：（SPONT）窒息后备通气

无创通气： CPAP, S, S/T, T, P-A/C

压力调节目标容量（PRVC）
	

	
	（二）技术参数
	

	1
	吸气压力(IPAP): 0-80mbar
	

	2
	压力支持: 0-80mbar
	★

	3
	PEEP(EPAP): 0-40mbar
	

	4
	CPAP: 4-30mbar
	

	5
	上升时间: 0-2000ms
	

	6
	上升斜率: off,5-45min
	

	7
	潮气量: 2-2500m
	★

	8
	峰流速: 260L/min
	

	9
	流速波形: 方波, 递减波, 递减50%
	

	10
	呼吸频率: 1-150bpm
	

	11
	吸气时间: 0.1-10sec
	

	12
	吸呼比: 1:599-49:1
	

	13
	流速触发: 0.1-20L/min
	★

	14
	压力触发: 0.1-15mbar
	

	15
	吸呼切换终止: 5-90%峰流速自动同步切换
	

	16
	窒息后备通气: 关闭, 2-100sec
	

	17
	氧浓度: 21-100%
	

	18
	电池: 4-6hours (Internal)
	★

	19
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	20
	无需工作站设备
	

	21
	可提供三甲医院对转运系统的培训学习，提升产品认知及救治能力
	

	22
	使用年限：≥ 8年，提供产品证明材料。
	★

	
	（三）监测
	

	1
	肺动力学监测: Rinsp（吸气阻力）、Rexp（呼气阻力）、Cstat（静态顺应性）、Cdyn（动态顺应性）、C20/Cdyn（肺泡膨胀系数）、CDyn/kg（每公斤体重动态顺应性）、CStat/kg（每公斤体重静态顺应性）
	★

	2
	压力：峰压，平台压，平均压，PEEP
	

	3
	潮气量：吸入潮气量，分钟吸气量， Vti/kg, MVi/kg呼出潮气量，分钟呼气量，Vte/kg, MVe/kg
	

	4
	呼吸频率，吸气时间，呼气时间，Ti/Tot
	

	5
	氧气：氧气浓度
	

	
	（四）报警
	

	1
	通气报警、系统报警、自动测试、报警记录（≥14天）
	

	
	（五）配置清单
	

	
	呼吸机主机1台、湿化器1台、高压供氧管1台、高压供氧管1个、反复硅胶管路1个、主机支架1个、水罐1个、模拟肺1个、外伸臂1个、一次性流量传感器1个、英文说明书1本、中文说明书1本、保修卡1本、电源线1根

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量。
	


	
	电动担架车
	

	
	（一）
	

	1
	高位尺寸：约1980*584*1090mm
	

	2
	低位尺寸：约1980*584*370mm
	

	3
	车轮直径：150mm；车载充电和外接电源充电
	

	4
	手动泄压装置
	★

	5
	配有装载转运设备的面板
	

	6
	最低承重≥160kg,
	

	7
	电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害 在任意高度停留时缓冲减震，升降次数空载350次左右，承载（≥160KG）100次左右
	

	8
	传感器触键，不需要外力操作其他开关
	

	9
	配上4只耐磨橡胶轮，使担架操作更灵活
	

	10
	电池规格：锂电池。工作电源DC25.55V   8.6AH
	

	11
	充电装置：工作电源：AC100V-240V,输出电源：DC29V,  1.65A
	★

	12
	配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性
	

	13
	具有二类医疗器械注册证
	★

	14
	电动担架（床面部分：装载转运设备的面板；床架部分：上车轮架、左右床梁、后扶手、；升降部分：升降机构、电夜推杆、下支撑组件、脚轮；电控部分：驱动器、可充电锂电池、控制面板
	★

	15
	电动担架专用底座（可车载充电）
	★

	16
	电源适配器
	★

	17
	装载婴儿转运设备的面板
	★

	18
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	19
	无需工作站设备
	

	20
	使用年限：≥6年，提供证明资料。
	★

	21
	配置清单：电动担架车1台电动担架平台1台充电器1个使用说明书1本

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量。
	

	
	（二）
	

	1
	高位尺寸：约1980*584*1090mm
	

	2
	低位尺寸：约1980*584*370mm 
	

	3
	车轮直径：150mm
	

	4
	手动泄压装置
	★

	5
	最低承重≥160kg,
	

	6
	电力驱动升降，匀速升降，避免病患的二次伤害 在任意高度停留时缓冲减震，升降次数空载350次左右，承载（≥160KG）100次左右
	

	7
	传感器触键，不需要外力操作其他开关
	

	8
	配上4只耐磨橡胶轮，使担架操作更灵活，可以出入更加窄小的区域比如电梯
	

	9
	电池规格：锂电池。工作电源DC25.55V   8.6AH
	

	10
	充电装置：工作电源：AC100V-240V,输出电源：DC29V,  1.65A
	★

	11
	配有警示灯，在能见度低的环境下提高安全性
	

	12
	床垫材料PVC双面弹性革，热汤工艺，防水性好，耐脏，舒适性好，床垫海绵高密度记忆海绵，海绵弹性好，不容易变形。
	

	13
	具有二类医疗器械注册证
	★

	14
	电动担架（床面部分：背板、腿板、床垫、安全带；床架部分：上车轮架、左右床梁、左右护栏、后扶手、输液架；升降部分：升降机构、电夜推杆、下支撑组件、脚轮；电控部分：驱动器、可充电锂电池、控制面板）
	★

	15
	电动担架专用平台（可辅助车载充电）
	★

	16
	充电器
	★

	17
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	18
	无需工作站设备
	

	19
	可提供三甲医院对转运系统的培训学习，提升产品认知及救治能力
	

	20
	使用年限：≥6年，提供证明资料。
	★

	21
	配置清单：电动担架车1台电动担架平台1台充电器1个使用说明书1本

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量。
	


	
	四通道注射工作站
	

	1
	支持注射器规格： 5ml，10ml，20ml，30ml，50ml/60ml
	

	2
	速率调节范围:

50ml注射器：0.1ml/h～1500ml/h

30ml注射器: 0.1ml/h～900.0ml/h

20ml注射器: 0.1ml/h～600.0ml/h

10ml注射器: 0.1ml/h～400.0ml/h

5ml注射器: 0.1ml/h～150.0ml/h
	

	3
	速度精度: ≤±2%，机械精度：≤±1%
	★

	4
	快速推注速度（bouls）:

50ml注射器： 5ml/h-1500ml/h

30ml注射器： 5ml/h-900ml/h

20ml注射器： 5ml/h-600ml/h

10ml注射器： 5ml/h-400ml/h

5ml注射器： 5.0ml/h-150.0ml/h
	

	5
	预置量范围：0.01ml-9999.99ml, 调节步长0.01ml
	

	6
	累积量范围：0.01ml-9999.99ml，显示分辨率0.01ml
	

	7
	阻塞报警阀值：报警阀值13.3kPa-120kPa之间线性分12档，每档精度为±13.3kPa
	★

	8
	KVO速率：可选择手动模式和自动模式

手动模式设置范围：0.1-5.0ml/h，默认值：1.0ml/h

自动模式下当设置速率≥10ml/h，KVO速率为1 ml/h；当设置速率<10ml/h，KVO速率为0.5ml/h
	

	9
	残余量报警三种设置模式：

长度模式：残余长度可设置，范围1.0-18.0mm

时间模式：剩余时间可设置，范围1-10min

容量模式：残余容量可设置，范围1.0-5.0ml
	★

	10
	历史记录：每个通道可存储不少于2000条历史记录，合计8000条记录。记录中包含以下信息：注射模式、注射速率、报警信息、已注射总量、管路阻塞压力限制阀值、限制量及针筒品牌规格、传感器信息、操作信息等
	

	11
	注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、级联模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、药库模式
	★

	12
	报警信息：药液残余报警、注射完毕KVO报警、KVO注射完毕报警、管路阻塞报警、未接网电报警、系统电源失效报警、超时无操作报警、针筒规格错误报警、推杆脱落报警、超速报警、电池电压低报警、电池耗尽报警、系统故障报警、延长管脱落报警
	★

	13
	阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者
	

	14
	防虹吸功能：注射系统推杆装有抓取针筒杆心的抓扣和触发机器自动停止运行的顶扣，以防止药液在给药暂停期间出现快速注射的虹吸现象
	

	15
	安装固定：可横向或纵向固定在输液支架或床旁其他设备上
	

	16
	提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作
	

	17
	可匹配≥30种注射器品牌、并具有注射器尺寸自动标定功能
	★

	18
	具备四个接口：护士呼叫接口、车载电源接口、网电源接口、RS232接口
	

	19
	报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置0~9档
	★

	20
	可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式
	

	21
	注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度
	

	22
	注射中Bolus可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射
	★

	23
	延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示，提高安全性
	★

	24
	有通道休眠功能，防止误操作
	

	25
	开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零
	★

	26
	紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池还可以持续3分钟报警，更安全
	★

	27
	低电池报警：电池用完前30分钟时预报警
	

	28
	电池工作时间：﹥4小时@5ml/h
	

	29
	后续可通过增加WIFI模块，组建输液中央监控系统
	

	30
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	31
	无需工作站设备
	

	32
	使用年限：≥8年，提供产品证明材料
	★

	33
	配置清单：主机1台、合格证1本、用户手册1本、保修卡1本、产品配置清单1个、电源线1根

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量。
	


	
	T-组合婴儿复苏器
	

	1
	功能要求：提供安全受控、精确的吸气峰压 PIP，安全地扩张婴儿的肺部并提供最佳的氧合作用；提供恒定的呼气末正压 PEEP使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量
	

	2
	吸气峰压（ PIP）的设定范围：在 8LPM气体输入流量时， 5cm~ 70cmH 2O/mbar
	

	3
	呼气末正压（ PEEP）的设定范围：在 8LPM气体输入流量时， 1cm~ 9cmH 2O/mbar
	★

	4
	具有吸气峰压（ PIP）限压阀
	

	5
	压力计范围： -20~ 80cmH 2O/mbar
	

	6
	适用婴儿体重范围：最重≤ 10公斤
	

	7
	复苏器的驱动方式：简易的手动控制，气体驱动
	

	8
	原装配备不少于五个不同尺寸复苏面罩，最小直径达到35mm，可用于极低体重儿抢救复苏
	★

	9
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	10
	无需工作站设备
	

	11
	使用年限：≥5年，提供证明资料。
	★

	12
	配置清单

主机1台一次性T形管路1个一次性婴儿复苏面罩5个供气管1个人工肺1个说明书1本

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量
	


	
	电动吸痰器
	

	1
	适用于院内外转运病人时用于清理口腔异物等
	

	2
	主机尺寸∶≤270×150×240mm
	

	3
	主机重量∶≤3kg（含电池）
	★

	4
	输入电源∶内部∶DC12V，5A;外部∶100-240V~50/60Hz

	

	5
	瞬时抽气速率∶≥16L/min
	

	6
	极限负压值∶≥80kPa
	

	7
	负压精度∶±5KPa
	★

	8
	电源类别∶电池驱动（内置电池）
	

	9
	负压指示器∶表盘指针显示压力
	

	10
	过滤器∶具有滞留颗粒物的装置
	

	11
	收集罐∶1L，800mL 可选
	

	12
	最高噪音值∶≤70dB
	

	13
	内置锂电池∶14.8V，≥2600mAh
	★

	14
	配置车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作
	

	15
	有与医院信息系统对接的设备，可提供设备免费数据接口
	

	16
	无需工作站设备
	

	17
	使用年限：≥5年，提供证明资料。
	★

	18
	配置清单

主机1台合格证1本说明书1本电源线1根

数量要求：此处数量是最低配置量，不能低于此数量
	


	
	病人监护仪
	

	1
	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=4个
	★

	2
	≥12英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280 x 800像素
	★

	3
	显示屏亮度自动调节，具备智能光控能力
	

	4
	整机采用无风扇设计
	

	5
	可内置锂电池，供电时间>=4小时
	★

	
	（一）监测参数
	

	1
	基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
	

	2
	基本参数模块拔出后可升级为带屏幕的转运监护仪，屏幕≥5英寸，内置锂电池供电时间≥5小时，无风扇设计
	

	3
	支持3/5/6导心电监测，可选配12导心电监测
	

	4
	提供新生儿专用心电电缆
	★

	5
	支持≥23种实时心律失常分析
	

	6
	提供ST段分析功能，提供窗口显示多导ST片段的同屏实时查看
	★

	7
	具有QT/QTc实时测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值
	★

	8
	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
	

	9
	提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括≥3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测
	

	10
	血氧监测支持SpO2，PR和灌注指数（PI）的监测
	★

	11
	整机可升级支持配置两通道血氧同时监测，实时计算两通道血氧差值ΔSpO2的显示和报警
	

	12
	提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7
	★

	13
	可支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测
	

	14
	标配CO2模块，模块即插即用，满足CO2参数监测
	

	15
	整机可升级支持提供模块或者单机支持新生儿组织氧饱和度监测，支持不少于4个通道，监测参数包括：rSO2，rSO2最近60分钟平均值，基线值
	

	16
	整机可升级提供模块或者单机支持新生儿实时4通道脑电EEG监测，提供窗口进行致密频谱阵列（DSA）和压缩频谱阵列（CSA）的显示
	

	17
	整机可升级支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算
	

	18
	整机可升级支持与Radiometer TCM 监测仪集成联通，监护仪上显示和存储回顾经皮氧分压(TcPO2) 和经皮二氧化碳分压(TcPCO2)参数
	

	
	（二）系统模式
	

	1
	提供新生儿专用监护模式
	

	2
	提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数
	★

	3
	提供CCHD专用界面，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查
	★

	4
	提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理
	★

	5
	所有参数报警限自动设置
	

	6
	标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料
	★

	7
	标配具备≥120患者趋势数据的存储，趋势图和趋势表的回顾功能
	

	8
	标配具备≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
	★

	9
	事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选
	

	10
	具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能
	★

	11
	标配具备≥120小时ST模板的存储与回顾功能
	

	12
	投标机型通过国家三类注册，提供证明材料
	★

	13
	内置RS232接口，可实现计算机通讯功能
	

	14
	有与医院信息系统对接的设备，可提供数据接口，费用由供应商承担。
	

	15
	无需工作站设备
	

	16
	可提供异地三甲医院对整套转运系统的培训学习，提升产品认知及救治能力
	★

	17
	产品设计使用期限≥10年，提供产品证明材料
	★

	
	配置清单

主机1台、重复用血氧传感器1个、一次性血氧传感器3个、血压袖套5个、心电电极与导联3个、电池1个、电源线1根、产品配置清单1份、合格证1本、说明书1本
	


注：技术参数要求备注栏带★★标注的为实质性技术参数，若投标指标出现负偏离将导致废标；带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。
第六标包：

	设备名称
	急救车

	主要技术参数要求

	序号
	内   容
	备注

	1
	投标车型主要功能为转运、救治和监护抢救重症病人的专用抢救型救护车，设计要把握院前急救发展方向，具备前瞻性。基础车型满足高性能底盘车的要求，医疗舱整体要在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念
	

	2
	外形尺寸：5400≥长≥5350mm、1950≥宽≥1900mm、2370≥高≥2290mm，提供公告页证明材料
	★

	3
	医疗舱尺寸：2800≥长≥2550mm、1700≥宽≥1550mm、1800≥高≥1700mm
	

	4
	轴距：≥3400mm
	★★

	5
	排量：≥1990ml
	

	6
	燃油类型：汽油
	

	7
	额定功率：≥155K
	

	8
	最大扭矩：≥350N.m
	

	9
	型式：直列四缸、涡轮增压，水冷、直喷汽油机
	

	10
	最高时速：≥185KM/h
	

	11
	整备质量（KG）：2580≥整备质量≥2480，提供公告页证明材料
	★

	12
	总质量：≥3000 Kg
	

	13
	变速器：9速自动变速箱
	

	14
	悬架系统：麦弗逊式独立前悬/半拖曳式独立悬挂后悬
	

	15
	制动系统：液压双回路对角布置、带ABS，前盘后盘式
	

	16
	车轮及轮胎：235/55R17，铝合金轮圈
	

	17
	电控车辆稳定行驶系统：防抱死制动系统、加速防滑控制系统、电子制动力分配系统、制动辅助系统、制动盘擦拭、电子预制动、高速转向制动控制系统、载荷自适应控制系统。
	

	18
	安全气囊：正副驾驶室安全气囊
	★★

	19
	安全带：三点式安全带、正副驾驶座安全带未系提示
	

	20
	辅助功能：坡道起步辅助、侧风稳定控制辅助系统、定速巡航控制
	

	21
	车辆外观：

1、救护车车身外表颜色为白色和红色彩条；
2、所有标识采用国际知名品牌反光贴；

3、医疗舱玻璃贴深色太阳膜；
	

	22
	警示系统：

1、车顶前部、左右两侧及后部安装嵌入式警示灯，禁止安装长排警灯，提供公告照片及实物照片；考虑安全可靠；
2、电子警报器：

工作电压（V）：12V；

工作电流（A）：8±1A；

输出功率（W）：100W；

喊话输出电压（V）:15V-18V；

警音输出电压（V）：29±1V

空载电流（A）：≤0.5A

可提供多种音调，也可根据使用要求选择一种主警音以配合不同的车辆及场合使用；

控制器按键具备控制指示灯，具备开机亮度及工作状态亮度分别指示，方便操作使用；

带两路灯光控制器，可方便控制其他警示灯的开启、关闭；

采用工业级微型单片机控制电路，性能稳定、可靠。
	★

	23
	照明系统：
	

	23.1
	车内照明：医疗舱内顶安装平板照明灯≥2盏，光线应均匀、柔和，应考虑病人直视的舒适性；在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度；
	★

	23.2
	输液射灯：医疗舱内顶安装输液射灯≥4盏，可在实施急救时辅助照明使用，输液射灯参数要求如下：

电压（V）：DC10-30V

功率（W）：4.5W

光源：三颗LED

光色：冷白6000-6500K
	

	23.3
	担架射灯：医疗舱尾部安装LED照明灯≥1盏，采用大功率高效LED，使用寿命长，同时满足GB13954、R65、SAE等标准，可在担架上下车时辅助照明使用。
	

	23.4
	外场照明灯：车顶左右两侧各安装LED照明灯≥1盏，尾部安装LED照明灯≥1盏，要求照明灯与警灯为一体式
	★

	24
	空调：

1、驾驶室和医疗舱原厂空调和水暖；
2、医疗舱空调采用原厂蒸发器，提供实车照片；
	★

	25
	换气系统：

1、采用优质产品，上排风换气扇，低噪音风扇，车厢内换气次数≥20次/小时，提供检测报告；额定电压：12V；额定功率：40W；噪音：≤63dB；换气量：≥700m3/h
	★

	26
	倒车导航系统：

倒车导航一体机，车辆启动倒档时，自动显示倒车影像；
倒车导航一体机参数：

语音声控：具有免唤醒功能，也可在线联网声控实现人机智能交互；

手机互联：支持苹果、安卓手机互联，可以投影到安卓大屏；

高配四核：采用四核CPU+四核GPU高配置版本，运行不卡；

一机多图：默认自带正版高德离线地图，另外支持加装百度、凯立德地图；

WiFi上网：支持连接手机热点和车载WIFI；

倒车影像：选配高清倒车影像；

原车信息：支持原车方向盘按键，车门信息；

蓝牙电话、音乐：连接手机蓝牙，可实现蓝牙电话、蓝牙音乐，支持苹果、安卓手机；

无损音乐：音频格式包括MP3、AAC、WMA、WAV、APE、FLAC，支持无损高品质音乐；

高清视频：支持4K/1080P高清视频，流畅不拖沓；

收音机：一键搜台、存台，低噪高功率输出没有杂音；
	★

	27
	医疗舱布局：
	

	27.1
	驾驶室与医疗舱安装高分子模具成型中隔断，中隔断上集成中门扶手及利器盒；
	

	27.2
	隔断上安装透明推拉窗；
	

	27.3
	顶部安装3个吊柜，柜门上翻式开启，提供实车照片图；
	★

	27.4
	医疗舱左侧安装长条医疗耗材柜；
	

	27.5
	左侧尾部安装氧气瓶柜，安装2个10升氧气瓶
	

	27.6
	内大顶：根据实际操作要求内顶应集成照明、排风、杀菌、输液架、全方位扶手等功能，应采用ABS复合材料一次性模具成形工艺，具有表面硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能，内顶上功能配件应采用内嵌式定位设计。
	★

	28
	医疗舱内饰材料：

1、医疗舱内饰（内顶、左侧围、右侧围、中隔断等覆盖件）材料应都为ABS复合材料，禁止使用玻璃钢成型内饰和铝塑板内饰；
2、医疗舱内饰（内顶、左侧围、右侧围、中隔断等覆盖件）材料应都为ABS复合材料，从而达到改装轻量化要求，提升环保性能，提高被动安全性。材料表面应具有硬度高、光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗老化等功能。材料的韧性强度高，避免在受碰撞时，内饰破裂对舱内人员造成伤害；

3、医疗舱内饰材料的防火性能应符合GB8410－1994《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求，提供检测报告；
	★

	29
	供电系统：
	

	29.1
	在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于1000W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座1只、220V电源插座4只
	

	29.2
	在拔掉车辆钥匙后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力
	

	29.3
	为保证原车电瓶用电安全，减少车辆故障率，原车电瓶与服务电瓶连接与断开必须使用原车PSM控制，不允许使用加装其他电器件、钥匙电源控制（提供PSM控制原理图）
	★

	30
	附加电瓶：

应为汽车专用启动电瓶，容量不小于90AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检验的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆息火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。
电瓶参数如下：额定电压：12V；20小时率容量：90Ah；储备容量：160min。
	

	30
	逆变电源：应为智能充逆变一体机电源，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源，有充电功能。
为保证逆变电源不影响原车电路，逆变电源必须具有电磁兼容测试报告。

具体参数如下：逆变部分：额定电压：12VDC；额定功率@25°（VA）：≥1200；输出电压：230VAC±2%；输出频率：50/60Hz±0.1%；静态功率：≤11W；静态功耗（节能模式）：≤2.5W；过温过载保护：三次重启后断开

短路保护：自动关断
	★

	32
	安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。
	

	33
	改装线束：

1.改装线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线；
2.高温压力测试，测试条件为100°、4h、1KV、1min情况下，要求满足GB/T25085-2010标准。
	★

	34
	电器控制：

1.驾驶室增加控制器，能够有效控制电器开闭；控制电器包括：内顶灯、担架射灯、紫光灯、对讲机和外场照明灯；
2.医疗舱集中控制器，能够有效控制电器开闭；控制电器包括：内顶灯、担架射灯、紫光灯、对讲机和外场照明灯；
	★

	35
	供氧系统：

1、10升氧气瓶2件，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶1个，呼吸机接口1个；
2、氧气余量显示：屏幕数字化显示氧气压力，并根据氧气流量计算剩余氧气使用时间，提供实车照片显示以上内容；

3、氧气管道采用快速插拔结构，可以快速断开氧气管道与氧气瓶减压阀的连续，提供实车照片。
	

	36
	座椅与担架系统：

1.隔断后可折叠医生座椅、右侧3人座长排座椅（配三副两点式安全带）；
2.自动上车担架1件：

3.铲式担架1件
	

	37
	医疗舱地板革和地板：

医疗舱地板革：采用防水、防腐、耐磨、抗菌、环保材料，便于清洁和整理。
	★

	38
	其它：1.驾驶舱与医疗舱隔断及前后对讲系统采用全金属主机（内置麦克风）、4W全金属分机（喇叭和麦克风一体化设计），有监控录音设备接口和无线麦克风接口；2.全方位安全扶手；3.灭火器共2个：驾驶室1个（1KG），医疗舱进出舱门处1个（1KG）；4.紫外线消毒灯1盏，12V供电，有延时调节装置；5.固定式输液挂钩2个；6.垃圾桶1个；
	

	39
	医疗舱环保性：医疗舱内饰部分使用环保材质，满足GB/T 18883 室内空气质量标准 (单位mg/m3)，满足以下要求：氨≤0.2mg/m3；甲醇≤0.1mg/m3；苯≤0.11mg/m3。
	★


注：技术参数要求备注栏带★★标注的为实质性技术参数，若投标指标出现负偏离将导致废标；带★标注的为主要技术参数，若投标指标出现负偏离将扣分。
