一、拟采购医疗设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 所属包段 | 所属医疗器械类别（仅供参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全身彩超（全数字化全身应用彩超诊断系统） | 1 | 台 | 185 | 包1 | II类 |  |
| 2 | 全身及介入彩超（全身及介入彩色多普勒超声诊断仪） | 1 | 台 | 185 | 包2 | II类 |  |
| 3 | C型臂 | 1 | 套 | 90 | 包3 | III类 |  |

- 基本要求

投标人须对拟投产品的技术参数真实性负责，若发现技术参数存在虚假，则属于提供虚假资料谋取中标，采购人有权取消其投标（中标）资格并追究其相应的法律责任。（应提供厂家关于技术参数真实性的确认函）

三、技术参数

### 包1：全身彩超（全数字化全身应用彩超诊断系统）

| 序号 | 彩超需求一览表及技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备名称：全身彩超（全数字化全身应用彩超诊断系统） |
| 二、 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 |
| 三、 | 主要技术规格及系统概述： |
| 3.1 | 主机成像系统： |
| «3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥23英寸分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，显示屏可前后折叠（提供证明材料） |
| «3.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达不少于720度（提供证明材料） |
| 3.1.3 | 具有：1、全新集束精准发射技术。 - 脉冲优化处理技术。 - 3、海量并行处理技术。 - 4、自适应增益补偿技术。 - 5、彩色多普勒成像技术。 - 6、彩色多普勒能量图技术。 - 7、方向性能量图技术。 - 8、智能全程聚焦技术。 - 9、智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。 |
| 3.1.4 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 3.1.5 | 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |
| 3.1.6 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |
| 3.1.7 | 动态范围≥320dB |
| 3.1.8 | 数字化通道≥700万 |
| 3.1.9 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 |
| 3.1.10 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级 |
| 3.1.11 | 内置 DICOM 3.0 标准输出接口 |
| 3.1.12 | 内有一体化超声工作站 |
| «3.2 | 先进成像技术：具备MaxVue全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）（提供产品注册证证明） |
| 3.2.1 | 超宽视野成像扫描技术：1、测量功能,电影回放功能；2、线阵、凸阵及容积探头具备；3、结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用。（提供证明材料） |
| 3.2.2 | 超声声速自动校正技术：1、针对肥胖及困难病人2、可用于乳腺检查，并可调整级别3、专门的预置条件 |
| 3.2.3 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域 |
| 3.2.4 | 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 |
| «3.2.5 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断（提供证明材料） |
| «3.2.6 | 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像（提供证明材料） |
| 3.2.7 | 造影成像技术 |
| 1) | 高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒 |
| 2) | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术 |
| 3) | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |
| 4) | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量（提供证明材料） |
| 5) | 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔、心肌、腔内的前列腺、经阴道妇科成像等需求（提供证明材料） |
| 6) | 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 |
| «7) | 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果（提供证明材料） |
| 8) | 组织抑制技术功能，可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调（提供证明材料） |
| 9) | 在机及离机造影时间强度曲线定量分析 |
| 10) | 具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确 |
| «11) | 双微造影：造影及微视血流成像两项技术实时对比显示，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性（提供证明材料） |
| 3.2.8 | 弹性成像技术1、实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式2、具备囊实性结构鉴别弹性成像技术3、具备浅表及腔内弹性成像4、主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像（提供证明材料） |
| «3.2.9 | 肝脏剪切波定量技术：1、是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度2、具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示3、测量值可以两种单位显示，KPa及m/s4、具备单一定量区域具有15组组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印5、测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差6、可在1秒内快速获取剪切波数值（提供证明材料） |
| «3.2.10 | 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价1、支持腹部及浅表探头2、具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式3、取样框ROI可调节大小，腹部最大达5x6cm；浅表最大达5x3.6cm 4、具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量5、具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算6、测量值可以两种单位显示，KPa及m/s（提供证明材料） |
| «3.2.11 | 具备先进乳腺智能筛查功能，可专门用于乳腺检查1、具备自动乳腺导航模式，定位乳腺位置，无需压迫乳腺组织2、可显示完整乳腺扫查轨迹，并可实现任意回放功能3、可对任意病灶进行标记，点击所选病灶即可自动获取该病灶的动态图像4、可通过一键方式自动显示病灶位置信息，例如象限、与乳头距离等参数5、可对同一病灶同屏实现两个相交切面影像6、可在该系统下对病灶进行彩色血流及弹性等多模态检查7、无需额外工作站即可完成分析计算（提供证明材料） |
| «3.2.12 | 具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（提供证明材料） |
| «3.2.13 | 具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（提供证明材料） |
| 3.2.14 | 血管中内膜自动测量与分析：1、要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计2、计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置3、脱机数据可输出 |
| «3.2.15 | 具备智能多普勒血管检查技术：1、单键优化二维、多普勒图像质量2、单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等3、具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性（提供证明材料） |
| «3.2.16 | 脑卒中疾病诊断相关技术：1、可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果2、自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值3、计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比（提供证明材料） |
| «3.2.17 | 具备血流参数定量分析技术：1、可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况2、测量结果需包含：VI/FI/VFI 3、支持在机及离线分析（提供证明材料） |
| 3.3 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 1、一般测量：距离、面积、周长等2、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等3、外周血管测量和计算功能4、多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)5、心脏功能测量 |
| 3.4 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 1、具备数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节2、具备主机硬盘图像数据存储3、病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等4、可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 |
| «3.4.1 | 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧（提供证明材料） |
| 3.5 | 输入/输出信号具备：1、输入：DICOM DATA 2、输出：S-视频、DP高清数字化输出 |
| 3.6 | 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 |
| 四、 | 系统技术参数及要求 |
| 4.1 | 系统通用功能 |
| «4.1.1 | HD MAX WLED分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。（提供证明材料） |
| «4.1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度不少于720度。（提供证明材料） |
| «4.1.3 | 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头（提供证明材料） |
| 4.1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 4.1.5 | 安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求 |
| 4.2 | 探头规格 |
| 4.2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22 MHz |
| 4.2.2 | 二维、彩色多普勒均可独立变频 |
| 4.2.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 |
| 4.2.4 | 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 血管线阵探头（3.0-12.0MHz） 小器官线阵探头（2.0-22.0MHz） 心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） |
| «4.2.5 | 扫描深度≥40cm（提供证明材料） |
| 4.2.6 | B/D 兼用： 电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD、电子微凸阵：B/PWD、电子相控阵：B/PWD、 B/CWD |
| 4.2.7 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 |
| 4.2.8 | 穿刺架可选用 Verza 和ultra pro 两种 |
| 4.3 | 二维显像主要参数：1、成像速度： 相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒。凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒。扫描线：每帧线密度≥320超声线。2、高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。3、声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦。4、接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。5、接收超声信号系统动态范围≥320 dB。 |
| «4.3.1 | 4.3.1增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节（提供证明材料） |
| 4.4 | 4.4频谱多普勒：1、显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。2、发射频率:电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz.电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz. 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz.3、显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW。4、最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD：血流速度³28.0m/s。5、Doppler及M型电影回放：≥48 秒。6、滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择。7、零位移动：≥9 级。8、显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位。9、实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 |
| «4.4.1 | 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；（提供证明材料） |
| «4.4.2 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调（提供证明材料） |
| 4.5 | 彩色多普勒:1、显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）。2、彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)。3、具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)。4、彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）。5、显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。6、显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。 |
| 4.6 | 超声功率输出调节：1、B/M、PWD、COLOR DOPPLER。2、输出功率选择分级可调 |
| 4.7 | 记录装置 |
| 4.7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 |
| 4.7.2 | 主机硬盘容量≥1T（1024GB） |
| 4.7.3 | DVD-RW 或USB图像存储 |
| 4.7.4 | USB接口≥5个，用于图像传输 |
| 4.8 | 技术手册：中文操作手册 |
| 4.9 | 超声耦合剂加热装置 |
| 五、 | 售后服务要求 |
| 5.1 | 投标人（制造商或销售商）必须确保在河南省内设有稳定的售后服务机构，并提供有效的原厂服务保障 |
| 5.2 | 为保证设备正常运行，投标人（制造商或销售商）应承诺在设备使用寿命期内保证原厂备件的供应。 （提供原厂备件证明等材料） |
| 5.3 | 提供800全国免费电话 |
| 5.4 | 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人（制造商或销售商）应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 5.5 | 相关配置：配备有报告工作站（含PACS报告端、彩色打印机，计算机要求：处理器i7十二代以上，具有独立显卡（显存2G以上），固态硬盘：≥1T，内存≥32GB，高清LED液晶显示器：≥24英寸，高清采集卡）、叫号及分诊全套系统 |
| 5.6 | 负责免费接入医院现有信息系统（PACS系统、NX系统）。 |
| 5.7 | 培训：根据科室使用需求免费提供国内医院至少6人次进修培训名额，进修时长共计不低于12个月。 （提供承诺函） |
| «««5.8 | 使用年限（提供证明材料） |
| ««5.9 | 投标人提供所投产品的生产日期应为2025年8月份（含8月）以后生产的产品（提供证明材料） |
| ««5.10 | 5.10要求所投机型为近三年内首次注册最高端机型（提供证明材料） |

包2：全身及介入彩超（全身及介入彩色多普勒超声诊断仪）

| 一 | 设备名称：全身及介入彩超（全身及介入彩色多普勒超声诊断仪） |
| --- | --- |
| 二 | 用途说明 |
| 2.1 | 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于介入、造影、腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用 |
| 三 | 物理规格及人机交互要求 |
| 3.1 | 显示器要求：≥25英寸高分辨率彩色液晶显示器 |
| 3.2 | 液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏 |
| 3.3 | 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式 |
| «3.4 | 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活（提供证明材料） |
| 3.5 | 中央刹车系统（提供机器实物图） |
| 3.6 | 支持电控助力，可轻松推行超声设备； |
| «3.7 | 配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查（提供证明材料） |
| ««3.8 | 5.10要求所投机型为近三年内首次注册最高端机型（提供证明材料） |
| 四 | 先进成像技术具备：1、数字化全域动态聚焦。2、宽频可变频成像技术。3、高分辨率成像。4、斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调。5、多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。6、支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能。7、具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。8、扩展成像技术。9、一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。10、二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。11、频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。12、智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。14、解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转） |
| «4.1 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力（提供证明材料） |
| «4.2 | 穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示（提供证明材料） |
| 五 | 高级成像功能 |
| 5.1 | 造影成像 |
| «5.1.1 | 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头（提供证明材料） |
| «5.1.2 | 支持微血管造影增强（提供证明材料） |
| 5.1.3 | 1、支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上。2、支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换。3、支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换。4、具有双计时器。5、支持向后存储≥8分钟电影。6、造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI |
| 5.2 | 应变式弹性成像 |
| «5.2.1 | 应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头（提供证明材料） |
| 5.2.2 | 1、具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看。2、支持应变、应变率和应变直方图的测量。3、具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能 |
| 5.3 | 剪切波弹性成像 |
| «5.3.1 | 支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头（提供证明材料） |
| 5.3.2 | 1、支持二维实时剪切波弹性成像和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。2、实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调。3、弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据。4、支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2cm时，帧率≥5帧/秒 |
| «5.4 | 超高分辨率造影成像（即显微造影功能）（提供证明材料） |
| «5.4.1 | 支持在机实现微米级的分辨率造影成像技术，可显示出＜100μm以下直径的微小血管（附真实临床图） |
| 5.4.2 | 1、支持凸阵探头和线阵探头。2、支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式。3、造影图像采集帧率≥500帧/秒 |
| 5.5 | 宽景成像：1、宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头。2、支持二维宽景和彩色宽景。3、宽景成像拼接长度≥150cm |
| 5.6 | 多参数联合分析功能：1、支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析。2、支持显示多参数分级参考及多参数分级雷达图。3、支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。 |
| 六 | 测量分析和报告 |
| 6.1 | 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 |
| 6.2 | 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长 |
| 6.3 | 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 |
| 6.4 | 全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值 |
| «6.5 | 小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型（提供证明材料） |
| 6.6 | 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。 |
| 七 | 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统：1、电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放。2、支持高性能固态硬盘存储≥1TB。3、具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 |
| 八 | 系统技术参数及要求 |
| 8.1. | 二维灰阶模式支持：1、最大显示深度:≥40cm。2、动态范围:≥240dB。3、TGC增益补偿: ≥8段。4、LGC侧向增益补偿: ≥8段。5、成人腹部凸阵探头扫描角度:≥130度 |
| 8.2 | 彩色多普勒成像：1、显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW。2、取样框偏转: ≥±30度。3、支持速度、速度方差、能量、方向能量显示。4、支持立体血流显示 |
| 8.3 | 频谱多普勒模式：1、最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s。2、最小速度: ≤1 mm /s。3、PW取样容积: 0.5-30mm。4、PW偏转角度: ≥±30度 |
| 九 | 连通性要求 |
| 9.1 | 支持网络连接 |
| 9.2 | 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告 |
| 9.3 | 支持Type-C数据传输接口 |
| 十 | 探头规格 |
| 10.1 | 探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头 |
| 10.2 | 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz |
| 10.3 | 线阵探头频率：4.0-18.0 MHz |
| 10.4 | 单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHZ |
| 十一 | 外设和附件及其他要求 |
| 11.1 | 耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调 |
| 11.2 | 支持内置无线网卡 |
| 11.3 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。 |
| 11.4 | 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 |
| 11.5 | 相关配置：配备有报告工作站（含PACS报告端、彩色打印机，计算机要求：处理器i7十二代以上，具有独立显卡（显存2G以上），固态硬盘：≥1T，内存≥32GB，高清LED液晶显示器：≥24英寸，高清采集卡）、叫号及分诊全套系统 |
| 11.6 | 负责免费接入医院现有信息系统（PACS、NX系统）。 |
| 11.7 | 培训:根据科室使用需求免费提供国内医院至少6人次进修培训名额，进修时长共计不低于12个月。 （提供承诺函） |
| «««11.8 | 使用年限 （提供相关证明材料） |
| ««11.9 | 投标人提供所投产品的生产日期应为2025年8月份（含8月）以后生产的产品（提供证明材料） |

包3：C型臂

| 序号 | 技术参数名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、设备名称： | C型臂 |
| 2 | 二、数量： | 壹套 |
| 3 | 三、功能需求： | 整机采用一体化设计，C形臂机架和监视器台车合二为一；；采用平板探测器技术，提供无失真高分辨率的图像质量；内置集成式UPS电源，具备意外断电数据保护及热插拔式不断电转场功能；满足但不限于诸如骨科、创伤外科、关节外科、脊柱外科、神经外科、泌尿外科等多学科成人或儿童患者应用。 |
| 4 | 四、技术规格及要求： |  |
| 5 | 1 机架系统 |  |
| 6 | 1.1 垂直升降距离 | ≥40 cm，电动 |
| 7 | 1.2 水平移动距离 | ≥20 cm |
| 8 | «1.3绕轨道旋转角度（提供证明材料） | ≥150°(-33°/+117°) |
| 9 | 1.4轴向旋转角度 | ≥±180° |
| 10 | 1.5 C臂左右摆角 | ≥±15° |
| 11 | «1.6 C臂开口（提供证明材料） | ≥88 cm |
| 12 | 1.7 C臂弧深 | ≥70 cm |
| 13 | 1.8 彩色编码方位制动手柄及指示标尺 | 具备，确保术中清晰准确沟通 |
| 14 | 1.9 机架转向控制手柄及推动把手 | 具备 |
| 15 | 2 X射线发生器 |  |
| 16 | 2.1 X线发生器类型 | 高压发生器与球管采用一体化设计 |
| 17 | «2.2 发生器最大功率（提供证明材料） | ≥5 kW |
| 18 | «2.3 最大管电压（提供证明材料） | ≥125 kV |
| 19 | «2.4 最大数字点片管电流（提供证明材料） | ≥100 mA |
| 20 | «2.5 最大脉冲透视管电流（提供证明材料） | ≥32 mA |
| 21 | 2.7 最大脉冲频率 | ≥15脉f/s |
| 22 | 2.8 球管类型 | 旋转阳极 |
| 23 | 2.9 焦点设计 | 双焦点，小焦点≤0.3 mm，大焦点≤0.6 mm |
| 24 | «2.10 最大阳极热容量（提供证明材料） | ≥200 kHU |
| 5 | «2.11 最大阳极散热率（提供证明材料） | ≥300W |
| 26 | 2.12 最大系统热容量 | ≥1.2 mHU |
| 27 | 2.13 最大系统散热率 | ≥150W |
| 28 | 2.14 球管内置总滤过片 | ≥2.7mm 滤铝片+0.1mm 铜滤片，充分消除软射线 |
| 29 | 2.15 双向狭缝型准直器 | 具备 |
| 30 | 2.16 无射线虚拟准直器 | 具备 |
| 31 | 2.17 X线发生器集成式激光定位装置 | 具备 |
| 32 | 3 平板探测器 |  |
| 33 | 3.1 平板探测器类型 | aSi-非晶硅平板探测器 |
| 34 | 3.2 平板探测器视野尺寸 | ≥21 cm×21 cm |
| 35 | «3.3 平板探测器采集矩阵（提供证明材料） | ≥1536×1536×16 bit |
| 36 | «3.4 平板探测器像素尺寸（提供证明材料） | ≤139 µm |
| 37 | 3.5系统分辨率(摄影模式) | ≥3.6 lp/mm |
| 38 | 3.6 插拔式可拆卸抗散射线滤线栅 | 具备且栅密度≥230线/英寸，栅比≥10:1 |
| 39 | 3.7平板探测器自动校准 | 具备 |
| 40 | 3.8 平板探测器量子探测效率(DQE) | ≥72%@0lp/mm |
| 41 | 3.9 平板探测器集成式激光定位装置 | 具备 |
| 42 | 4 图像显示系统 |  |
| 43 | 4.1监视器类型及数量 | ≥1台27英寸医用平板监视器 |
| 44 | «4.2监视器物理分辨率（提供证明材料） | ≥3840×2160 |
| 45 | «4.3 监视器亮度（提供证明材料） | ≥1000 cd/m2 |
| 46 | «4.4 监视器对比度（提供证明材料） | ≥1200:1 |
| 47 | 4.5 监视器触控技术 | 具备且支持投射式10指多点电容触摸 |
| 48 | 4.6 监视器表面处理 | 具备抗眩光涂层 |
| 49 | 4.7监视器可倾斜角度 | ≥120°（±60°） |
| 50 | 4.8监视器可旋转角度 | ≥180°（±90°） |
| 51 | «4.9监视器安装于万向监视器旋臂（提供证明材料） | 具备 |
| 52 | 4.10监视器支臂旋转角度 | ≥260°（±130°） |
| 53 | «4.11监视器支臂以中心轴旋转角度（提供证明材料） | ≥360°（±180°） |
| 54 | «4.12监视器升降行程（提供证明材料） | ≥41.5cm（±20.75 cm） |
| 55 | 5 触摸控制用户界面 |  |
| 56 | 5.1 触摸控制界面液晶屏 | ≥1台，安装于移动C臂机架 |
| 57 | «5.2 液晶触控屏尺寸（提供证明材料） | ≥15.6英寸 |
| 58 | 5.3 液晶触控屏分辨率 | ≥1920×1080 |
| 59 | «5.4 液晶触控屏可旋转角度（提供证明材料） | ≥360°（±180°），方便术中灵活操作 |
| 60 | «5.5 液晶触控屏可倾斜角度（提供证明材料） | ≥120°（±60°），便于提供舒适的操作角度 |
| 61 | 5.6 直观形象的功能图标 | 具备，简单易懂且操作简便 |
| 62 | 5.7 触摸式X线曝光按钮 | 具备 |
| 63 | 5.8触摸控制用户界面语言 | 中文 |
| 64 | 6 图像采集及处理系统 |  |
| 65 | 6.1 实时动态降噪功能 | ≥5级可调 |
| 66 | 6.2 最后一幅图像冻结功能 | 具备 |
| 67 | 6.3 实时边缘增强功能 | ≥4级可调 |
| 68 | 6.4 窗宽窗位调整功能 | 具备且支持智能自适应窗宽窗位功能 |
| 69 | «6.5动态游走局部放大及智能窗宽窗位调整（提供证明材料） | 具备 |
| 70 | 6.6 图像上下翻转、左右翻转、旋转、黑白反转功能 | 具备 |
| 71 | 6.7 智能金属校正功能 | 具备 |
| 72 | 6.8 全视野动态物体探测 | ≥具备，自动探测物体及运动速度，优化图像质量并降低辐射剂量 |
| 73 | 6.9 儿童低剂量模式 | 具备 |
| 74 | 6.10 预设解剖透视程序 | ≥5个 |
| 75 | «6.11 图像数字裁切功能（提供证明材料） | 具备且支持圆形裁剪、自定义矩形裁剪和智能自适应裁剪 |
| 76 | 6.12 解剖标记功能 | 具备且支持文字和箭头标注，标记解剖部位和体位 |
| 77 | 6.13 长度及角度数字测量功能 | 具备 |
| 78 | «6.14 脊柱Cobb角测量功能（提供证明材料） | 具备 |
| 79 | «6.15心胸比数字测量功能（提供证明材料） | 具备 |
| 80 | «6.16矩形数字测量功能（提供证明材料） | 具备 |
| 81 | «6.17点灰度值测量功能（提供证明材料） | 具备 |
| 82 | 6.18 数字电影采集功能 | 具备 |
| 83 | 7 数据管理级存储 |  |
| 84 | 7.1 16幅图像马赛克显示及检索 | 具备 |
| 85 | 7.2预登记功能 | 具备 |
| 86 | 7.3 手动输入或急诊登记功能 | 具备 |
| 87 | 7.4 射线剂量监测及显示功能 | 具备 |
| 88 | 7.5 结构化剂量报告功能 | 具备 |
| 89 | 7.6 本机图像存储数量 | ≥150000幅无损图像 |
| 90 | 7.7 数字图像处理存储深度 | ≥16bit |
| 91 | 7.8 USB数据导出功能 | 具备高速USB 3.0 输出端口，可输出DICOM、TIFF、JPG、PNG、BMP等多种格式文件 |
| 92 | 7.9 DICOM 3.0数据接口及软件，用于数字网络整合 | 具备，支持DICOM发送、存储、工作列表及打印功能 |
| 93 | «7.10图像报告编辑功能（提供证明材料） | 具备 |
| 94 | «««使用年限（提供证明材料） |  |
| 95 | ««投标人提供所投产品的生产日期应为2025年8月份（含8月）以后生产的产品（提供证明材料） |  |

四、技术要求

- 1.投标人在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

- 3.（1）招标文件“采购需求”中明确要求投标人提供证明材料的技术条款，投标人应当按照要求提供证明材料（如技术参数中已明确要求提供何种证明材料的，以技术参数要求的内容为准）：证明材料可以是产品医疗器械注册证、完整的注册检测（检验）报告、原厂完整标准规范的《产品技术标准（白皮书）》、公开发布的产品彩页、截图证明等资料，投标人应对证明材料的真实性负责，并承担相应的法律责任。若技术证明材料为英文资料，应在参数对应位置加标下划线，并备注中文注释。

- 证明材料的优先解释顺序：产品医疗器械注册证、完整的注册检测（检验）报告、原厂完整标准规范的《产品技术标准（白皮书）》、截图证明、公开发布的产品彩页、其他证明材料。如证明材料有不一致的，以编排顺序在前者为准。

- （2）彩页中有多个型号时，为便于评委查阅，投标人可在所投设备型号上予以标注。投标人所投技术参数指标若优于招标文件技术要求，须提供优于招标文件所对应的技术参数的技术证明资料。

- （3）投标文件“技术偏差表”中“备注”中须说明与每一条参数相对应的证明资料所在投标文件页码作为专家评审依据，投标人未提供或提供的每一条参数相对应的证明资料所在投标文件位置（具体响应参数以醒目方式标注）未说明或表述不清或证明资料内容不能有效反映出响应招标文件技术要求的，视为本条参数负偏差。

- （4）无偏差：指投标文件（含证明材料）描述的响应招标文件要求，未出现的负偏差。

- 有偏差：指投标文件（含证明材料）描述的不响应招标文件要求所出现的负偏差。

- 五、商务要求及其他要求

- 1.交货期：合同签订后30天内安装调试完成。

- 2.交货地点：濮阳市人民医院。

- 3.质量标准：合格，符合国家标准。

- 4.质保期：验收合格后保修1年。

- 5.付款方式：合同签订后，由供货方以保函形式向院方提交10%履约保证金，设备到场安装调试培训完毕并正常使用后，由医学装备科组织相关科室正式验收合格后付合同价款的100%。

- 6.履约验收要求：符合招标文件及投标文件要求，由招标人组织统一验收。

- 7.商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

- 8.投标人须根据本项目的采购需求提供供货方案，包含但不限于设备质量保障；供货的具体时间计划；设备的包装方式，确保在运输过程中能有效保护设备。

- 9.投标人须根据本项目的采购需求提供安装、调试方案，包含但不限于安装前准备；安装流程规划及安装人员安排；安全注意事项；试与校准的具体内容与出现的问题制定应对预案。

- 10.投标人须根据本项目的采购需求提供质保期内保证措施，包含但不限于质量跟踪；定期巡检；维护计划及技术支持。

- 11.投标人须根据本项目的采购需求提供质保期外保证措施，包含但不限于收费维修及优惠；设备维修所需配件供应；技术咨询及定期回访。

- 12.投标人须根据本项目的采购需求提供售后服务方案，包含但不限于服务团队；服务流程；服务内容。

- 13.投标人须根据本项目的采购需求提供培训方案，包含但不限于制定培训课程内容；安排培训的时间和方式；培训效果的评估方法。